中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  丝状网尾线虫PCR检测方法》

编制说明

联 系 人：高正琴

联系电话：010-53852661

编制单位：中国食品药品检定研究院

时     间：2025年9月28日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  丝状网尾线虫PCR检测方法》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

本文件是国家重点研发计划——《实验羊的开发、评价与应用研究研究（2022YFF0710504）》下设课题《实验羊检测关键技术研究（2022YFF0710504-3）》的研究计划。起草单位是中国食品药品检定研究院、吉林大学。

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作过程

（1）2023年5月，文献查询，序列比对，确定采用丝状网尾线虫ITS2基因序列为目标序列设计，根据保守区设计特异性引物和探针。

（2）2023年6月～2024年8月，完成检测方法的建立、应用及相关验证工作。

（3）2025年5月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。撰写标准，形成标准草案，提交至实验动物标准化专业委员会。

（4）2025年8月，参加“2025年中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会标准立项审查会”，完成立项答辩，接受专家质询。

（5）2025年9月，收到中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会实验动物标准化专业委员会第十一批实验动物团体标准反馈意见，本提案经中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会讨论，批准立项，并对标准初稿提出了修改意见。

（6）2025年9月~10月，标准起草组对专家提出的立项意见对标准进行修改完善，在初稿基础上完善编制《标准征求意见稿》并提交至中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会。

（7）2025年12月，根据中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会对《标准征求意见稿》提出的立项专家意见，对标准进行修改完善，并提交处理意见和理由。

（8）2026年1月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会召开第十一批团体标准线上征求意见工作会，标准起草组对《标准征求意见稿》核心内容和修改情况进行汇报答辩。

（9）2026年2月~3月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会收到第十一批团体标准专家讨论会意见反馈，对《完善征求意见稿》进一步修改完善。

2、主要起草人及工作：

高正琴：方法建立、标准起草、落实修订意见、专家审评会答辩等；

邢进：标准校对、修改、完善等；

付瑞：验证项目审核、方案整理、给予指导意见等；

（三）标准编写背景；

随着生命科学、生物医药及公共卫生等领域的快速发展，实验动物在科研、教学及医药研发中的重要性日益凸显。实验动物作为疾病模型、药物筛选及生物治疗等研究的基础，其健康状况直接关系到研究成果的可靠性和有效性。丝状网尾线虫（Dictyocaulus filaria，简称Df）是一种重要的人兽共患病原寄生虫，能够引起人类和动物的肺线虫病（Lungworm disease），该疾病在全球范围内均有报道[1-2]。

实验动物的健康状况直接影响科研数据的准确性和可重复性。丝状网尾线虫感染可导致实验动物出现肺部病变、免疫功能下降等症状[4-5]，进而影响实验结果。传统肺线虫病主要通过临床标本的显微镜检查和血清抗体的检测来诊断。

然而，镜检方法容易遗漏寄生虫形态特征不明显、感染早期有少量寄生虫、出现亚临床症状的病例。ELISA法适用于大规模样品检测，但步骤多，实验时间长。通常用于血清中的抗体。但是，在感染早期机体未产生相关抗体或产生的抗体未达到检出限时，很容易产生假阴性结果。此外，丝状网尾线虫与其他一些寄生虫存在交叉反应，容易产生假阳性结果，影响检测的特异性[6]。

而制定实时荧光PCR检测方法，不仅有利于检测试剂的标准化和方法的推广，同时可以实现对实验动物体内丝状网尾线虫的快速、灵敏、特异检测，及时发现并控制感染，保障实验动物的健康，进而提高科研数据的质量和可靠性。

生物医药产业是当今世界最具发展潜力的产业之一，而实验动物是生物医药研发不可或缺的重要工具。在新药研发过程中，所用动物模型需要对丝状网尾线虫进行控制和监测，现有方法存在对危险性和实验室感染风险的局限。PCR检测具有较高的敏感性和较短的诊断时间，已被提出用于肺线虫病的诊断[7-10]。制定实验动物丝状网尾线虫实时荧光PCR检测方法，有助于加快新药研发进程，提高药物筛选的准确性和效率，降低研发成本，推动生物医药产业的快速发展。

由于肺线虫病是一种人兽共患病，具有潜在的公共卫生风险。通过制定实验动物检测方法，可以及时发现并控制实验动物中的感染源，防止病原体向人类传播，从而保障公共卫生安全。

因此制定一种高效、准确的实验动物的丝状网尾线虫检测方法，对于保障实验动物健康、提高科研成果的可靠性和安全性、推动生物医药产业的健康发展具有重要意义。

（四）标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）规则起草。

（五）确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了《实验动物 丝状网尾线虫PCR检测方法》。本标准规定适用于实验动物及其产品、实验动物环境和动物源性生物制品及原材料中丝状网尾线虫的检测。国内外尚无丝状网尾线虫实时荧光PCR检测标准，本标准规定的普通PCR和实时荧光PCR检测方法适用范围广泛，可以适用于实验动物及产品、实验动物接种物和环境等样本的检测。

1、丝状网尾线虫普通PCR检测方法

1.1 丝状网尾线虫普通PCR引物设计、质粒的合成

根据丝状网尾线虫（GenBank登录号：OQ110558.1）ITS2基因设计普通PCR特异性引物，序列见表1。

表1 丝状网尾线虫普通PCR引物序列

| 引物名称 | 序列（5′ -3′） | 产物大小 |
| --- | --- | --- |
| 正向引物GZQDfITS2-CF | 5′ - GCTGCGAGTTTCACGTTACC - 3′ | 103 bp |
| 反向引物GZQDfITS2-CR | 5′ - ATCTGCACACAACACGCTCT - 3′ |  |

根据丝状网尾线虫（GenBank登录号：OQ110558.1）ITS2基因合成重组质粒pDfITS2_C，目的基因序列如下：

GCTGCGAGTTTCACGTTACCGTTTTATAATTCATCATTTGGCGAGCGGTAATTGTAAACGATGACGATTTGCACAGTATGGATAGAGCGTGTTGTGTGCAGAT

将丝状网尾线虫质粒标准品，按照10倍系列稀释，依次为1×106 copies/µL、1×105 copies/µL、1×104 copies/µL、1×103 copies/µL、1×102 copies/µL、1×101 copies/µL、1×100 copies/µL共7个稀释度，作为模板进行丝状网尾线虫普通PCR模板备用。

1.2 丝状网尾线虫PCR检测方法的建立和条件的优化

PCR反应体系为50 μL，包括以下组分：5 μL 10×PCR Buffer（含Mg2+），4 μL dNTP Mix（各2.5 mM），0.5 μL正向引物（10 μM），0.5 μL反向引物（10 μM），0.25 μL Ex Taq酶（5 U/μL），2 μL模板DNA，37.75 μL无核酸酶纯水。

PCR扩增条件为：94℃预变性5 min；95℃变性30 s，60℃退火30 s，72℃延伸1 min，35个循环；最后72℃再延伸10 min。

PCR产物电泳：取PCR扩增产物5 μL，然后加上样缓冲液1 μL，轻轻混匀后加样，在3%琼脂糖凝胶中110 V恒压电泳40 min。每次电泳时，同一块凝胶上应包括DNA相对分子量标准、阳性对照和阴性对照。

1.3 丝状网尾线虫PCR检测方法特异性验证

以丝状网尾线虫质粒标准品为阳性对照，设定无核酸酶纯水为阴性对照，以隐匿管状线虫、鼠管状线虫、四翼无刺线虫DNA，进行PCR，评价反应系统的特异性。

特异性验证结果表明，PCR与所试验的其他寄生虫无非特异交叉反应，其中仅有丝状网尾线虫在103 bp处出现目的扩增条带。引物对GZQDfITS2-CF/GZQDfITS2-CR特异性良好。

图1 丝状网尾线虫PCR特异性验证结果图

1.4 丝状网尾线虫PCR检测方法敏感性验证

将丝状网尾线虫质粒标准品（pDfITS2_C），按照10倍系列稀释，依次为成1×106 copies/µL、1×105 copies/µL、1×104 copies/µL、1×103 copies/µL、1×102 copies/µL、1×101 copies/µL共6个稀释度，以无核酸酶纯水为阴性对照，将质粒DNA作为模板进行丝状网尾线虫PCR检测，评价反应系统的敏感性。

丝状网尾线虫PCR检测质粒标准品1×106 copies/µL～1×101 copies/µL，在1×101 copies/µL浓度的标准品能扩增出可见的目的片段，即检测限约为10 copies/µL。结果表明本方法用于对丝状网尾线虫进行PCR检测，引物GZQDfITS2-CF/GZQDfITS2-CR敏感性良好。见图2。

图2 丝状网尾线虫PCR敏感性验证结果图

1.5 丝状网尾线虫PCR检测方法实际应用

提取200份羊血、200份羊肛拭子、200份羊血清样本DNA，共600份样本，以丝状网尾线虫质粒标准品为阳性对照，无核酸酶纯水为阴性对照，开展丝状网尾线虫PCR检测方法实际应用。

在600份样本有7份羊血样本扩增出特异性目的片段，检测结果为丝状网尾线虫核酸阳性。后续将持续收集更多不同动物、不同类型样本开展检测。见图3。

图3 丝状网尾线虫PCR检测方法实际应用结果图

参考文献：

[1] de Macedo LO, Lima TARF, Verocai GG, et al. Lungworms in ruminants from Brazil: A retrospective epidemiological study over four decades [J]. Vet Parasitol Reg Stud Reports. 2021; 26: 100645.

[2] Mohtasebi S, Sazmand A, Zafari S, et al. Lungworms of non-ruminant terrestrial mammals and humans in Iran [J]. Pathogens. 2023; 12(6): 759.

[3] Ayalew L, Fréchette JL, Malo R, et al. Seasonal fluctuation and inhibited development of populations of Dictyocaulus filaria in ewes and lambs [J]. Can J Comp Med. 1974; 38(4): 448-456

[4] Mangiola S, Young ND, Sternberg PW, et al. Analysis of the transcriptome of adult Dictyocaulus filaria and comparison with Dictyocaulus viviparus, with a focus on molecules involved in host-parasite interactions [J]. Int J Parasitol. 2014; 44(3-4): 251-261.

[5] Gomez-Puerta LA, Angulo-Tisoc JM, Pacheco JI. The vicuna (Vicugna vicugna) as a natural host of Dictyocaulus filaria in Peru [J]. Parasitol Int. 2024; 101: 102897.

[6] Parfitt JW, Sinclair IJ. Cross resistance to Dictyocaulus viviparus produced by Dictyocaulus filaria infections in calves [J]. Res Vet Sci. 1967; 8(1): 6-13

[7] Höglund J, Wilhelmsson E, Christensson D, et al. ITS2 sequences of Dictyocaulus species from cattle, roe deer and moose in Sweden: molecular evidence for a new species [J]. Int J Parasitol. 1999; 29(4): 607-611.

[8] Divina BP, Wilhelmsson E, Mörner T, et al. Molecular identification and prevalence of Dictyocaulus spp. (Trichostrongyloidea: Dictyocaulidae) in Swedish semi-domestic and free-living cervids [J]. J Wildl Dis. 2002; 38(4): 769-775.

[9] Pyziel AM, Laskowski Z, Höglund J. Development of a multiplex PCR for identification of Dictyocaulus lungworms in domestic and wild ruminants [J]. Parasitol Res. 2015; 114(10): 3923-3926.

[10] A Danks H, Sobotyk C, N Saleh M, et al. Opening a can of lungworms: Molecular characterization of Dictyocaulus (Nematoda: Dictyocaulidae) infecting North American bison (Bison bison) [J]. Int J Parasitol Parasites Wildl. 2022; 18: 128-134.

2、丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法

2.1 引物探针设计

根据丝状网尾线虫（GenBank登录号OQ110558.1）ITS2基因保守序列，用Primer Express 3.0.1设计特异性引物和探针，目的可检测到丝状网尾线虫种，序列见表2。

表2 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR引物和探针

| 名称 | 序列（5′ - 3′） | 产物大小 |
| --- | --- | --- |
| 正向引物GZQDfITS2-F | GTTTCACGTTACCGTTTTATAATTCATC | 70 bp |
| 反向引物GZQDfITS2-R | ACTGTGCAAATCGTCATCGTTT |  |
| 探针GZQDfITS2-P | FAM-TTGGCGAGCGGTAAT–MGB-NFQ |  |

根据丝状网尾线虫（GenBank登录号OQ110558.1）ITS2基因区段，合成重组质粒pDfITS2_P，基因序列如下：

GTTTCACGTTACCGTTTTATAATTCATCATTTGGCGAGCGGTAATTGTAAACGATGACGATTTGCACAGT

2.2 标准曲线绘制

丝状网尾线虫质粒标准品经10倍系列稀释后建立标准曲线，选取11个稀释浓度质粒标准品（1.5×1010～1.5×100拷贝/µL）作为模板建立探针法实时荧光定量PCR标准曲线。

标准品检测反应体系为20 μl，依次加入下列成分：0.5 μL（10 μM）正向引物GZQDfITS2-F，0.5 μL（10 μM）反向引物GZQDfITS2-R，0.25 μL（10 μM）探针GZQDfITS2-P，1 μL质粒DNA，7.75 μL无核酸酶纯水，10 μL TaqMan Gene Expression Master Mix。

标准品检测反应条件为：先50℃ 2 min，1个循环；然后95℃ 10 min，1个循环；最后95℃ 15 s，60℃ 1 min，共40个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。

标准曲线见图4。标准曲线方程为y = −3.231 x + 38.077，相关系数为0.992，扩增效率为103.926%。相关系数和扩增效率均显示初始模板与Ct值具有良好的线性关系。实时荧光定量PCR检测丝状网尾线虫能达11个浓度梯度，具有较宽的动态范围。

图4 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR标准曲线

2.3 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法的敏感性

将丝状网尾线虫质粒标准品10倍系列稀释成1.5×1010 copies/µL 、1.5×109 copies/µL 、1.5×108 copies/µL、1.5×107 copies/µL、1.5×106 copies /µL、1.5×105 copies /µL、1.5×104 copies /µL、1.5×103 copies /µL、1.5×102 copies /µL、1.5×101 copies/µL、1.5×100 copies/µL共11个稀释度，以无核酸酶纯水为阴性对照，将质粒作为模板进行实时荧光定量PCR检测，评价反应系统的敏感性。

将已知拷贝数的丝状网尾线虫质粒标准品进行10倍系列稀释，11个浓度，依次为1.5×1010～1.5×100拷贝/µL，利用建立的实时荧光定量PCR方法进行检测，荧光扩增曲线见图5。检测结果表明，在当前检测方法及条件下，丝状网尾线虫检出限为1.5拷贝/µL。由此可见，丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法灵敏度高。

图5 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR敏感性试验结果

2.4 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法的特异性

设定无核酸酶纯水为阴性对照，以粪类圆线虫、隐匿管状线虫、鼠管状线虫、四翼无刺线虫DNA作为参考进行实时荧光定量PCR检测，评价反应系统的特异性。

如图6所示，以丝状网尾线虫的DNA作为阳性模板检测，出现特异的S型荧光扩增曲线。以粪类圆线虫、隐匿管状线虫、鼠管状线虫、四翼无刺线虫的DNA为模板检测，未观察到荧光扩增曲线。无核酸酶纯水作为阴性对照，未观察到荧光扩增曲线。结果表明本反应体系特异性良好。

图6 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR特异性试验结果

2.5 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法的重复性

将丝状网尾线虫质粒标准品10倍系列稀释成1.5×107 copies /µL、1.5×106 copies /µL、1.5×105 copies /µL、1.5×104 copies /µL、1.5×103 copies /µL共5个稀释度，以无核酸酶纯水为阴性对照，将质粒作为模板进行实时荧光PCR检测，组内平行测试3次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

分析结果见表3和表4：组内变异系数为0.11%～0.58%，组间变异系数为0.33%～2.19%，组内和组间的变异系数均小于3%。结果表明，丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法的组内和组间重复性良好。

表3 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR组内检测Ct值

| 质粒标准品浓度 | 组内 Ct值1 | 组内 Ct值2 | 组内 Ct值3 | 组内 Ct均值 | Ct值 标准差 | Ct值 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Df质粒107 | 15.57 | 15.64 | 15.77 | 15.66 | 0.09 | 0.57% |
| Df质粒106 | 18.76 | 18.81 | 18.98 | 18.85 | 0.11 | 0.58% |
| Df质粒105 | 22.93 | 23.08 | 23.10 | 23.03 | 0.09 | 0.39% |
| Df质粒104 | 25.97 | 26.01 | 26.04 | 26.00 | 0.03 | 0.11% |
| Df质粒103 | 29.73 | 29.75 | 29.89 | 29.79 | 0.08 | 0.26% |

表4 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR组间检测Ct值

| 组间Ct值 | 组间 Ct值1 | 组间 Ct值2 | 组间 Ct值3 | 组间 Ct均值 | Ct值 标准差 | Ct值 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Df质粒107 | 15.83 | 16.34 | 15.66 | 15.94 | 0.35 | 2.19% |
| Df质粒106 | 18.81 | 18.63 | 18.89 | 18.77 | 0.13 | 0.69% |
| Df质粒105 | 22.99 | 22.70 | 22.65 | 22.78 | 0.18 | 0.79% |
| Df质粒104 | 25.94 | 26.31 | 26.61 | 26.28 | 0.33 | 1.25% |
| Df质粒103 | 29.76 | 29.75 | 29.93 | 29.81 | 0.10 | 0.33% |

2.6 丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法实际应用

将600份羊血、肛拭子、血清的DNA作为检测对象，进行丝状网尾线虫探针法实时荧光定量PCR检测。每份样本重复平行试验3次。结果如图5所示：7份羊血样本为模板出现了特异的S型荧光扩增曲线且Ct值小于30；以5个浓度质粒标准品（1.5×107～1.5×103 copies/µL）为模板作为阳性对照观察到特异的S型荧光扩增曲线和相应的Ct值；无核酸酶纯水作为阴性对照未出现S型荧光扩增曲线且无Ct值，故这7份羊血样本判定为丝状网尾线虫核酸阳性。

图5  丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法实际应用图

（六）主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

所建立的丝状网尾线虫实时荧光定量PCR检测方法已通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等。

表5 三家单位验证结果

| 验证单位 | 特异性 | 敏感性（检测限） | 重复性 | 精密度（变异系数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 良好 | 10 copies/µL | 106,102 copies/µL | 变异系数小于2% |
| 中科基因 | 良好 | 10 copies/µL | 106,102 copies/µL | 变异系数小于2% |
| 云菱计量 | 良好 | 1.5 copies/µL | 106,102 copies/µL | 变异系数小于2% |

本项目拟定标准的实施，可有效补充现有标准中缺少实验动物丝状网尾线虫病原检测方法的现状；实现对实验动物及其样品、相关制品、材料的快速检测；使得丝状网尾线虫核酸检测有据可依；本标准中的方法高效可靠，易制成标准化试剂，方便推广应用。

（七）采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

国内外暂无同类标准。无可取得的国外测试样品。

（八）与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

无。

（九）重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十）标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

肺线虫病是威胁全球人类健康和动物质量以及公共卫生安全的重要疾病之一。丝状网尾线虫是引起肺线虫病的重要病原体之一。丝状网尾线虫寄生在气管和细支气管中，宿主对感染的反应导致支气管炎和嗜酸性粒细胞肺炎及呼吸性细支气管阻塞，造成呼吸困难、咳嗽、发热、食欲不振、生长发育不良甚至死亡。丝状网尾线虫在绵羊、山羊中载量最高，实验动物中以羊易感。

《北京市实验动物管理条例》第二十二条和第二十四条明确规定：涉及病原微生物的动物实验应当符合国家有关病原微生物的有关管理要求；使用不合格的实验动物或者在不合格的动物实验环境设施内取得的动物实验结果无效。《首都标准化发展纲要2035》提出：以全周期风险防控和全链条安全管理为主线，完善相关标准体系，提高公共卫生安全、食品安全、安全生产等公共安全领域的标准化水平，织密筑牢安全标准网。

目前国内外尚无丝状网尾线虫病原核酸检测方法。

因此，建议作为推荐性实验动物地方标准，填补实验动物使用环节地方标准的空白，进一步完善实验动物领域标准化体系。

（十一）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

根据本标准，实施实验室应制定标准操作规程（SOP）和相应的原始记录文件。组织相关检测人员开展检测培训后方可开展检测工作。

根据《人间传染的病原微生物目录》，丝状网尾线虫为危害程度第二类的寄生虫病原，对其检测的实验室需具备BSL-2实验室，确保生物安全。

（十二）废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。