中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  山羊关节炎脑炎病毒与绵羊腺病毒实时荧光PCR检测方法》

编制说明

联 系 人：邢进

联系电话：010-53852654

编制单位：中国食品药品检定研究院

时     间： 2025 年 09 月 17 日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  山羊关节炎脑炎病毒与绵羊腺病毒实时荧光PCR检测方法》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

本文件是国家重点研发计划——《实验动物共性关键质量评价技术标准研究（2022YFF0711000）》下设课题《常用实验动物背景微生物谱系及生物学特性分析研究（2022YFF0711003）》的研究计划。起草单位是中国食品药品检定研究院、吉林大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所。

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作过程

（1）2023年8月，文献查询，序列比对，确定基因保守序列，根据保守区设计特异性引物和探针。

（2）2023年12月~2025年5月，完成检测方法的建立、应用及相关验证工作。

（3）2025年5月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。撰写标准，形成标准草案，提交至实验动物标准化专业委员会。

（4）2025年8月，参加“2025年中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会标准立项审查会”，完成立项答辩，接受专家质询。

（5）2025年9月，收到中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会第十一批实验动物团体标准反馈意见，本提案经中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会讨论，批准立项，并对标准初稿提出了修改意见。

（6）2025年9月~10月，标准起草组对专家提出的立项意见对标准进行修改完善，在初稿基础上完善编制《标准征求意见稿》并提交至中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会。

（7）2025年12月，根据中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会对《标准征求意见稿》提出的立项专家意见，对标准进行修改完善，并提交处理意见和理由。

（8）2026年1月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会召开第十一批团体标准线上征求意见工作会，标准起草组对《标准征求意见稿》核心内容和修改情况进行汇报答辩。

（9）2026年2月~3月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会收到第十一批团体标准专家讨论会意见反馈，对《完善征求意见稿》进一步修改完善。

2、主要起草人及工作：

王莎莎：山羊关节炎脑炎病毒方法建立、标准起草、落实修订意见；

秦骁：绵羊腺病毒方法建立、标准起草、落实修订意见；

邢进：落实修订意，标准校对、修改、完善，专家审评会答辩等；

付瑞：验证项目审核、方案整理、给予指导意见等；

（三）标准编写背景；

随着生命科学、生物医药及公共卫生等领域的快速发展，实验动物在科研、教学及医药研发中的重要性日益凸显。实验动物作为疾病模型、药物筛选及生物治疗等研究的基础，其健康状况直接关系到研究成果的可靠性和有效性。实验用羊在生命科学研究中有不可替换的重要作用，主要用于骨科相关模型、妊娠期相关模型、泌乳及乳腺疾病模型、乳腺生物反应器模型、泌尿系统相关模型、循环系统相关模型和营养代谢相关模型等。

山羊关节炎脑炎病毒(Caprine Arthritis Encephalitis Virus，CAEV)是一种慢病毒，引起山羊羔脑脊髓炎和成年山羊多发性关节炎、硬结性乳房炎以及间质性肺炎、羔羊脑脊髓炎。世界动物卫生组织（World Organisation for Animal Health，OIE）将山羊关节炎脑炎列为必须报告的动物疫病，我国《一、二、三类动物疫病病种名录》将其列为三类动物疫病。

实验动物的健康状况直接影响科研数据的准确性和可重复性。山羊关节炎脑炎病毒作为慢病毒的一种，具有慢病毒的共同特点，即引发疾病的潜伏期特别长，可达数月甚至数年。临床症状一旦产生病情就呈现慢性进行性的发展过程，最后多以死亡告终。目前该病没有特异性药物和疫苗，故早期疾病的诊断对该疾病的防治具有重要作用。目前山羊关节炎脑炎病毒的检测方法有临床病毒分离、血清学检测方法以及PCR等病毒核酸检测方法。其中血清学方法包含有琼脂凝胶免疫扩散试验(AGID)和酶联免疫吸附试验(ELISA)等,但由于病毒在潜伏感染期羊体内的抗体水平较低，AGID和ELISA只适合感染后的中后期诊断，同时AGID检测比较耗时,抗原制备比较麻烦,并不适合作为快速检测方法。病原学检测方法中实时荧光定量PCR技术能快速检测极微量的病毒核酸,具有操作方便,耗时短,结果直观的特点,可用于鉴定诊断,在医学、农业等领域都得到了广泛的应用。目前我国现行的山羊关节炎脑炎病毒相关标准主要有NY/T 3465-2019 《山羊关节炎脑炎诊断技术》、SN/T 1171-2011《山羊关节炎脑炎和绵羊梅迪维斯纳病检疫技术规范》以及	NY/T 577-2002《山羊关节炎/脑炎琼脂凝胶免疫扩散试验方法》。而制定实时荧光PCR检测方法，不仅有利于检测试剂的标准化和方法的推广，同时可以实现对实验动物体内山羊关节炎脑炎病毒的快速、灵敏检测，及时发现并控制感染，保障实验动物的健康，进而提高科研数据的质量和可靠性。

绵羊腺病毒(ovine adenovirus，OAdV)在分类上属腺病毒科，哺乳动物腺病毒属，是无包膜的二十面体病毒，衣壳结构清晰，还有 12 个纤维附着蛋白与12个五邻体基底蛋白相连，这些蛋白参与同细胞受体的识别和相互作用，基因组为双链DNA。腺病毒具有较高的宿主特异性。

绵羊腺病毒除了可引起亚临床感染外，还被认为是引起反刍动物呼吸道和肠道疾病的重要病原体之一。绵羊腺病毒在肠道中作为肠道作为条件致病微生物。当机体免疫力下降时主要侵害肺脏的支气管、肺泡、小肠的上皮细胞和常在淋巴以及引起胃肠道炎症。感染绵羊腺病毒的羔羊肺尖叶和心叶包含范围不同的膨胀不全和暗红色的实变。支气管和纵隔的淋巴结可能肿大。最主要的病变是增生性细支气管炎，伴有脱落上皮细胞、巨噬细胞和淋巴细胞的渗出物。有些血清型引起的细支气管炎蔓延到肺泡内，可形成支气管肺炎 。

主要通过接触传播，包括直接接触感染羊的分泌物、排泄物，如鼻液、粪便等，也可通过间接接触被病毒污染的环境、器具等传播。另外，空气飞沫传播也是其重要的传播方式之一，在羊舍通风不良、饲养密度较高的情况下，病毒容易通过飞沫在羊只之间传播。

对于绵羊腺病毒的防控。现尚无疫苗进行免疫。在引入羊时应严格执行隔离观察制度，期间对其进行采样检测，可通过粪便，鼻咽拭子等样本，检测潜在绵羊腺病毒病原体。通过制定TaqMan探针实时荧光定量PCR方法检测实验动物，可以及时发现并控制实验动物中的感染源，防止病原体传播，从而保障实验动物安全。

因此制定一种高效、准确的实验动物山羊关节炎脑炎病毒和绵羊腺病毒检测方法，对于保障实验动物健康、提高科研成果的可靠性和安全性、推动生物医药产业的健康发展具有重要意义。

（四） 标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）规则起草。

（五） 确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了实验动物 山羊关节炎脑炎病毒与绵羊腺病毒实时荧光PCR检测方法。本标准规定适用于实验动物羊及其产品、实验动物环境和动物源性生物制品及原材料中山羊关节炎脑炎病毒与绵羊腺病毒的检测。国内外尚无山羊关节炎脑炎病毒与绵羊腺病毒荧光PCR检测标准，本标准规定的实时荧光PCR检测方法适用范围广泛，可以适用于实验动物羊及产品、实验动物接种物和环境等样本的检测。

1、山羊关节炎脑炎病毒

1.1引物探针设计

找出山羊关节炎脑炎病毒区域保守序列，用Beacon Designer设计引物探针，序列见表1。

表1 山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR扩增引物和探针

| 名称 | 序列(5’-3’) | 位置 （AY900630.1） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上游引物 | ACTTGAGCGGCCGGTGTA | 149-166 | 56 |
| 下游引物 | CCGCTCTGGTATTGCACAGA | 185-204 |  |
| 探针 | VIC-CGGGAGTCGTCCCTT-MGB | 168-182 |  |

同时依据目的片段AY900630.1 78-190bp序列为模板合成质粒标准品。序列如下：

5＇-CCTTACTGCCGAGTGGAGAGTGATTACTTGAGCGGCCGGTGTATCGGGAGTCGTCCCTTAATCTGTGCAATACCAGAGCGGCTCTCGCAGCTGGCGCCCAACGTGGGGCCCGA-3＇

1.2标准曲线绘制

将山羊关节炎脑炎病毒质粒作为模板进行山羊关节炎脑炎病毒探针法实时荧光PCR检测，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成3×108copies/µL、3×107copies/µL、3×106 copies /µL、3×105 copies /µL、3×104 copies /µL、3×103 copies /µL、3×102 copies /µL共7个稀释度。每个稀释度重复平行试验3次。

标准品检测反应体系为20μl，依次加入下列成分：上游引物0.4 µL（10 µM），下游引物 0.4 µL（10 µM），TaqMan探针0.2 µL（10 µM），质粒DNA 2 µL，无RNA酶水 7 µL，GoTaq Probe qPCR Master Mix 10 µL。

图1	山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR标准曲线

标准曲线方程：Y=-3.218X+38.146；相关系数R2=0.998，Eff%=104.546。

标准品检测反应条件为：先50℃ 2 min；然后95℃ 10 min；最后95℃ 15 s，60℃ 1 min，共40个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图1。

1.3 Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的敏感性

将山羊关节炎脑炎病毒质粒标准品10倍系列稀释成3×108、3×107、3×106、3×105、3×104、3×103、3×102、3×101共8个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的敏感性。

探针法实时荧光PCR检测质粒标准品3×108～3×10 copies∕µL，在30 copies∕µL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明本方法用于对山羊关节炎脑炎病毒进行实时荧光PCR检测的引物和TaqMan探针的敏感性良好。见图2。

图2 山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR敏感性检测结果

1.4 Taqman MGB 探针法实时荧光PCR检测方法的特异性

设定灭菌水为阴性对照，山羊关节炎脑炎病毒3×105 copies /µL的质粒为阳性对照，以淋巴细胞脑膜炎病毒、汉坦病毒、鼠痘病毒、小鼠仙台病毒、呼肠孤病毒Ⅲ型、小鼠肺炎病毒、小鼠白血病病毒和禽白血病病毒的DNA或cDNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性。

CAEV DNA

图3  山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR特异性检测结果

山羊关节炎脑炎病毒Taqman探针法实时荧光PCR检测水及8株病毒核酸，均无荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。见图3。

1.5 Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的重复性

将山羊关节炎脑炎病毒质粒标准品10倍系列稀释成3×108、3×107、3×106、3×105、3×104、3×103、3×102共7个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，组内平行测试3次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，山羊关节炎脑炎病毒Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的组间和组内重复性良好。见图4，表2~表3。

图4  山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR组间重复性检测扩增曲线

表2	山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR组间检测CT值

| 组间 | 组间1 | 组间2 | 组间3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAEV质粒3×108 | 11.38 | 10.89 | 10.88 | 11.05 | 0.29 | 2.60% |
| CAEV质粒3×107 | 13.98 | 13.48 | 13.22 | 13.56 | 0.39 | 2.86% |
| CAEV质粒3×106 | 16.93 | 16.48 | 16.50 | 16.64 | 0.26 | 1.55% |
| CAEV质粒3×105 | 20.28 | 19.83 | 19.80 | 19.97 | 0.27 | 1.34% |
| CAEV质粒3×104 | 23.58 | 23.09 | 23.18 | 23.28 | 0.26 | 1.12% |
| CAEV质粒3×103 | 26.94 | 26.64 | 26.56 | 26.72 | 0.20 | 0.75% |
| CAEV质粒3×102 | 30.56 | 30.03 | 30.19 | 30.26 | 0.27 | 0.90% |

表3 	山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR组内检测CT值

| 组内Ct值 | 组内1 | 组内2 | 组内3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAEV质粒3×108 | 11.39 | 11.4 | 11.35 | 11.38 | 0.03 | 0.23% |
| CAEV质粒3×107 | 13.92 | 14.06 | 13.97 | 13.98 | 0.07 | 0.51% |
| CAEV质粒3×106 | 16.99 | 16.83 | 16.98 | 16.93 | 0.09 | 0.53% |
| CAEV质粒3×105 | 20.3 | 20.2 | 20.33 | 20.28 | 0.07 | 0.34% |
| CAEV质粒3×104 | 23.45 | 23.65 | 23.64 | 23.58 | 0.11 | 0.48% |
| CAEV质粒3×103 | 27.07 | 26.88 | 26.88 | 26.94 | 0.11 | 0.41% |
| CAEV质粒3×102 | 30.46 | 30.59 | 30.63 | 30.56 | 0.09 | 0.29% |

1.6 Taqman探针法实时荧光PCR检测方法应用

提取66份羊血样品、88份羊呼吸道样品RNA，逆转录合成cDNA，共154份样品，以质粒标准品3×107copies/µL、3×106copies/µL、3×105copies/µL、3×104copies/µL为阳性对照，灭菌水为阴性对照进行山羊关节炎脑炎Taqman探针法实时荧光PCR检测，对方法进行初步应用。

在154份样品中未出现扩增曲线，所测样本均为阴性。后续将持续收集更多不同动物样本开展检测。见图5。

CAEV质粒3×104 copies/µL

CAEV质粒3×107 copies/µL

CAEV质粒3×107 copies/µL

图5  山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR初步应用

左图：66份羊血样品检测结果；

右图：88份羊呼吸道样品检测结果

2、绵羊腺病毒

2.1	引物探针设计

根据NCBI上发表的绵羊腺病毒（OAdv）比对不同株病毒序列 ，选择hexon基因保守区域(Genbank：AC_000001.1)基因组序列，通过BLAST比对分析选择保守特异区域设计引物和探针，序列如表4所示。

表4绵羊腺病毒实时荧光PCR扩增引物和探针

| 名称 | 序列(5’-3’) | 位置 （AC_000001.1） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| OAdv-F | GGATGCCTCCGAGTATCTCTCA | 16681-16702 | 76 |
| OAdv-R | TGTTACCCAACTTAAAGTAGCTCTCTGT | 16730-16757 |  |
| Oadv-P | FAM- CTGGCCTAGTGCAGTTT-NFQ | 16704-16720 |  |

人工合成绵羊腺病毒OAdv（AC_000001.1）基因组16640-16851 DNA序列，转入pUC18质粒中，作为OAdv质粒标准品。绵羊腺病毒标准质粒序列为：

5’-TCGATGATGCCGCAGTGGTCTTACATGCACATCGCCGGGCAGGATGCCTCCGAGTATCTCTCACCTGGCCTAGTGCAGTTTGCCCAGGCAACAGAGAGCTACTTTAAGTTGGGTAACAAGTTTAGAAACCCGACAGTGGCGCCCACTCACGACGTGACCACAGAGCGGTCCCAGAGGCTGCAGCTGCGGTTTGTCCCAGTAGACCGCGAA-3’

2.2	标准曲线绘制

将绵羊腺病毒质粒（pUC18-hexon）作为模板进行绵羊腺病毒Taqman探针法实时荧光PCR，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成1×108copies/µL、1×107copies/µL、1×106 copies /µL、1×105 copies /µL、1×104 copies /µL、1×103 copies /µL、1×102 copies /µL、1×101 copies /µL共8个稀释度。每个稀释度重复平行试验3次。

标准品检测反应体系为20 µL，依次加入下列成分：上游引物0.5 μL（10 μM），下游引物 0.5 μL（10 μM），TaqMan探针0.25 μL（10 μM），质粒DNA  2μL，无RNA酶水 6.75 μL，GoTaq Probe qPCR Master Mix 10 μL。

图6绵羊腺病毒实时荧光PCR标准曲线

相关系数R2=1，Eff%=98.711。

标准品检测反应条件为：先50℃ 2 min；然后95℃ 10 min；最后95℃ 15 s，60℃ 1 min，共40个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图6。

2.3	Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的敏感性

将绵羊腺病毒质粒（pUC18-hexon）10倍系列稀释成1×108 copies∕μL、1×107 copies∕μL、1×106 copies∕μL、1×105 copies∕μL、1×104 copies∕μL、1×103 copies∕μL、1×102 copies∕μL、101 copies∕μL、100 copies∕μL共9个稀释度，每个稀释度重复平行试验3次，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的敏感性。

Taqman探针法实时荧光PCR检测质粒标准品1×108 copies∕μL～100 copies∕μL，在100 copies∕μL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明本方法用于对绵羊腺病毒进行实时荧光PCR检测的引物和TaqMan探针的敏感性良好。见图7。

图7  绵羊腺病毒实时荧光PCR敏感性检测结果

2.4	Taqman 探针法实时荧光PCR检测方法的特异性

设定灭菌水为阴性对照，以分别以EDS、CELO、MAV及PK15细胞作为参考进行Taqman探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性，绵羊腺病毒OAdv质粒为阳性对照。

图8	OAdv Q-PCR特异性检测结果

1：OAdv；2-5：EDS、CELO、MAV、PK15

绵羊腺病毒Taqman探针法实时荧光PCR检测细胞及3株参考菌株DNA，均无荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。见图8。

2.5	Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的重复性

选取1×105、1×104、1×103共3个稀释度OAdv质粒标准品，将质粒作为模板进行Taqman探针法实时荧光PCR检测，组内平行测试3次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，OAdv Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的组间和组内重复性良好。表5~表6。

表5 OAdvTaqman探针法实时荧光PCR组间检测CT值

| 标准品（copies/μL） standard（copies/μL） | 实验次数 The number of experiment | 每次检测CT均值 Every time to detect mean CT | 3次检测CT均值Three times to detect mean CT | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) Coefficient of variation(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 1 | 21.777 | 22.058 | 0.200 | 0.907 |
|  | 2 | 22.224 |  |  |  |
|  | 3 | 22.173 |  |  |  |
| 104 | 1 | 25.073 | 25.375 | 0.213 | 0.839 |
|  | 2 | 25.519 |  |  |  |
|  | 3 | 25.532 |  |  |  |
| 103 | 1 | 28.394 | 28.724 | 0.239 | 0.832 |
|  | 2 | 28.952 |  |  |  |
|  | 3 | 28.825 |  |  |  |

表6	OAdvTaqman探针法实时荧光PCR组内检测CT值

| 标准品（copies/μL） standard（copies/μL） | 实验次数 The number of experiment | 检测CT detect CT | 3次检测CT均值Three times to detect mean CT | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) Coefficient of variation(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 1 | 21.802 | 21.777 | 0.052 | 0.239 |
|  | 2 | 21.812 |  |  |  |
|  | 3 | 21.717 |  |  |  |
| 104 | 1 | 25.071 | 25.073 | 0.016 | 0.064 |
|  | 2 | 25.057 |  |  |  |
|  | 3 | 25.089 |  |  |  |
| 103 | 1 | 28.514 | 28.394 | 0.119 | 0.419 |
|  | 2 | 28.393 |  |  |  |
|  | 3 | 28.275 |  |  |  |

2.6	Taqman探针法实时荧光PCR检测方法应用

利用Taqman探针法实时荧光PCR对81份羊粪便样品DNA及127份羊鼻咽拭子样品DNA进行检测，质粒标准品1×107copies/uL-1×103copies/uL绘制标准曲线。以质粒标准品1×104copies/uL为阳性对照，灭菌水为阴性对照进行检测，对方法进行初步应用。

在81份羊粪便样品DNA及127份羊鼻咽拭子样品DNA中，粪便样品有6个样品Ct值均＞35，均未出现特征性扩增曲线。127份羊鼻咽拭子样品DNA中有42个样品Ct值均＞35。其中9个样品Ct值<35，均未出现特征性扩增曲线。后续将进行重复实验。见图9、10、11。

图9	羊粪便样本扩增曲线

图10 羊鼻咽拭子样本扩增曲线1

图11羊鼻咽拭子样本扩增曲线2

（六） 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

1、山羊关节炎脑炎病毒三家验证

所建立的山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR方法已通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等。

表7 山羊关节炎脑炎病毒实时荧光PCR三家单位验证结果

| 验证单位 | 特异性 | 敏感性（检测限） | 重复性 | 精密度（CV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |
| 中科基因 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |
| 云菱计量 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |

本项目拟定标准的实施，可有效补充现有标准中缺少实验动物山羊关节炎脑炎病毒检测方法的现状；实现对实验动物羊及其样品、相关制品、材料的快速检测；使山羊关节炎脑炎病毒核酸检测有据可依；本标准中的方法高效可靠，易制成标准化试剂，方便推广应用。

2、绵羊腺病毒三家验证

所建立的绵羊腺病毒Taqman探针法实时荧光PCR方法已通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等。

表8 绵羊腺病毒实时荧光PCR三家单位验证结果

| 验证单位 | 特异性 | 敏感性（检测限） | 重复性 | 精密度（CV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |
| 中科基因 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |
| 云菱计量 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |

本项目拟定标准的实施，可有效补充现有标准中缺少实验动物绵羊腺病毒病原检测方法的现状；实现对实验动物及其样品、相关制品、材料的快速检测；使绵阳腺病毒核酸检测有据可依；本标准中的方法高效可靠，易制成标准化试剂，方便推广应用。

（七） 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

国内外暂无同类标准。无可取得的国外测试样品。

（八） 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

无。

（九） 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十） 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

山羊关节炎脑炎病毒作为慢病毒的一种，具有慢病毒的共同特点，即引发疾病的潜伏期特别长，可达数月甚至数年。临床症状一旦产生病情就呈现慢性进行性的发展过程，最后多以死亡告终。目前该病没有特异性药物和疫苗，故早期疾病的诊断对该疾病的防治具有重要作用。

绵羊腺病毒是引起反刍动物呼吸道和肠道疾病的重要病原体之一，一般引起亚临床感染，当机体免疫力下降时主要侵害肺脏的支气管、肺泡、小肠的上皮细胞和常在淋巴以及引起胃肠道炎症。

《北京市实验动物管理条例》第二十二条和第二十四条明确规定：涉及病原微生物的动物实验应当符合国家有关病原微生物的有关管理要求；使用不合格的实验动物或者在不合格的动物实验环境设施内取得的动物实验结果无效。《首都标准化发展纲要2035》提出：以全周期风险防控和全链条安全管理为主线，完善相关标准体系，提高公共卫生安全、食品安全、安全生产等公共安全领域的标准化水平，织密筑牢安全标准网。

目前农业部推荐标准 NY/T 3465-2019 《山羊关节炎脑炎诊断技术》中规定了山羊关节炎脑炎病毒的病毒分离方法、PCR检测方法、琼脂凝胶免疫扩散试验检测方法、酶联免疫吸附试验（ELISA）以及竞争酶联免疫吸附试验检（c-ELISA）测方法。目前国内尚无山羊关节炎脑炎病毒荧光PCR检测方法的相关标准。

拟制定标准主要针对实验动物进行山羊关节炎脑炎病毒核酸的检测，利用荧光PCR技术高通量、高敏感性和操作简便的特点，为实验动物羊及相关生物制品的质量控制提供技术基础。拟制定标准不需要配套标准。

目前国内实验动物领域尚无绵羊腺病毒核酸检测方法。

因此，建议作为推荐性实验动物地方标准，填补实验动物使用环节地方标准的空白，进一步完善实验动物领域标准化体系。

（十一） 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

根据本标准，实施实验室应制定标准操作规程（SOP）和相应的原始记录文件。组织相关检测人员开展检测培训后方可开展检测工作。

（十二） 废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。