中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  新型隐球菌检测方法》

编制说明

联 系 人：邢进

联系电话：010-53852654

编制单位：中国食品药品检定研究院

时     间： 2026 年 2 月 28 日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  新型隐球菌PCR检测方法》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

本文件是国家重点研发计划——《实验动物新品种、新品系开发与评价（2022YFF0710500）》下设课题《实验羊的开发、评价与应用（2022YFF0710504）》的研究计划。起草单位是中国食品药品检定研究院、吉林大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所。

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作过程

（1）2024年10月，文献查询，序列比对，确定采用新型隐球菌（Cryptococcus neoformans, Cn）IGS1-5S-IGS2基因序列为目标序列设计，根据保守区设计特异性引物和探针。

（2）2025年1月~2024年3月，完成检测方法的建立、应用及相关验证工作。

（3）2025年5月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。撰写标准，形成标准草案，提交至实验动物标准化专业委员会。

（4）2025年8月，参加“2024 年中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会年度工作会议暨实验动物微生物与遗传标准化研讨会议”，完成立项答辩，接受专家质询。

（5）2025年9月，收到中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会第十一批实验动物团体标准反馈意见，本提案经中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会讨论，批准立项，并对标准初稿提出了修改意见。

（6）2025年9月~10月，标准起草组对专家提出的立项意见对标准进行修改完善，在初稿基础上完善编制《标准征求意见稿》并提交至中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会。

（7）2025年12月，根据中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会对《标准征求意见稿》提出的立项专家意见，对标准进行修改完善，并提交处理意见和理由。

（8）2026年1月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会召开第十一批团体标准线上征求意见工作会，标准起草组对《标准征求意见稿》核心内容和修改情况进行汇报答辩。

（9）2026年2月~3月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会收到第十一批团体标准专家讨论会意见反馈，对《完善征求意见稿》进一步修改完善。

2、主要起草人及工作：

邢进：方法建立、标准起草、落实修订意见、专家审评会答辩等；

冯育芳、杨鸣发、李威、李晓波：标准校对、修改、完善等；

袁宝、杜崇涛：样品采集、标准校对、修改、完善等；

付瑞：验证项目审核、方案整理、给予指导意见等。

（三）标准编写背景；

在生命科学、生物医药及公共卫生领域迅猛发展的今天，实验动物作为疾病模型构建、药物筛选及生物治疗研究的核心载体，其健康状态直接关联着科研数据的精准性与研究成果的转化价值。新型隐球菌（Cryptococcus neoformans, Cn），作为一种广泛分布于自然环境的条件致病性真菌，在土壤、树木及鸟粪中尤为富集，尤其是鸽粪中载量极高，构成了实验动物及人类健康的重要威胁。

该真菌通过产生感染性孢子，可经呼吸道、皮肤伤口及消化道多途径入侵宿主。对于实验用羊等动物模型而言，一旦感染，不仅会导致呼吸道症状、脑膜炎及全身性感染等严重疾病，甚至可能引发实验动物群体的健康危机，进而对依赖这些模型的科研数据可靠性造成毁灭性影响。对人类而言，Cn是艾滋病患者并发隐球菌性脑膜炎的主要病原，其高致死率凸显了防控该病原体的重要性。

目前，针对新型隐球菌的检测主要依赖培养法、抗原检测等手段。这些方法虽在一定程度上能满足诊断需求，但存在操作繁琐、检测周期长、灵敏度不足及生物安全风险高等固有缺陷。例如，培养法需数周时间方能获得结果，且对操作人员及实验室条件要求较高；抗原检测虽能快速筛查，但易受交叉抗原干扰导致假阳性/阴性结果。这些局限性严重制约了Cn感染的高效监控与及时干预。

实时荧光PCR技术凭借其高特异性、高灵敏度、操作简便性及快速报告结果的显著优势，为Cn检测提供了革命性解决方案。该技术通过靶向扩增病原体特异性核酸序列，可实现对微量病原体的精准定量检测，显著缩短检测周期至数小时内，同时规避了传统培养法的生物安全风险。然而，PCR检测技术的广泛应用面临标准化挑战：不同实验室在引物设计、反应体系优化、结果判读标准等方面缺乏统一规范，导致检测结果的可比性和重复性难以保证，限制了其在科研及临床领域的深度应用。

因此，制定新型隐球菌PCR检测团体标准具有迫切的必要性。通过规范检测流程、明确技术要求、建立质量控制体系，可确保检测结果的一致性和准确性，提升诊断效率，为临床决策提供可靠依据。同时，标准化的PCR检测方法还有助于推动检测试剂的产业化发展，降低检测成本，促进技术普及，最终惠及广大患者，提升公共卫生防控水平。

（四） 标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）规则起草。

（五） 确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了实验动物新型隐球菌PCR检测方法，包括普通PCR和实时荧光PCR方法。本标准规定适用于实验动物及其产品、实验动物环境和动物源性生物制品及原材料中新型隐球菌的检测。国内外尚无荚膜组织胞浆菌PCR检测标准，本标准规定的普通PCR和实时荧光PCR检测方法适用范围广泛，可以适用于实验动物及产品、实验动物接种物和环境等样本的检测。

1、普通PCR方法

1.1	引物设计

根据NCBI上发布的新型隐球菌C.neoformans var. grubii、C.neoformans var. neoformans、C. amylolentus、C. depauperatus、C. floricola、C. gattii、C. bacillisporus、C. decagattii、C. deuterogattii、C. tetragattii、C. wingfieldii、C. flavescens、C. albidus、C. socialis、C. heveanensis、C. fuscescens、C. kuetzingii、C. asgardensis、C. hempflingii、C. baldrensis、C. tyrolensis、C. wrightensis、C. lupi等23种隐球菌基因内间隔区(intergenic spacer, IGS)基因序列，同时经文献查阅已知Cn与C.gattii和C.deuterogattii的同源性较高，容易引起交叉反应。利用Mega软件，比对分析Genome assembly 49243_F02（NCBI RefSeq assembly：GCF_900186865.1）IGS1-5S-IGS2区Cn与C.gattii和C.deuterogattii差异明显的区域设计引物，序列见表1。

表1	普通PCR扩增引物

| 名称 | 序列(5’-3’) | 长度（bp） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| CnF | TACCATCCTTCTCACATCAC | 20 | 321~322 |
| CnR | GTCACTTCTCTTGCTCATTG | 20 |  |

1.2	方法建立和优化

PCR反应体系设定为20μL，以TAKARA公司PCR试剂为例，由以下组分组成：10×PCR Buffer（含Mg2+）2μL，dNTPs(各2.5 mmol/L)1.6μL，上游引物（CnF）0.5μL（10μM），下游引物（CnR）0.5μL（10μM），DNA聚合酶（5U/μL）0.2μL，模板（质粒）DNA 2μL，灭菌去离子水13.2μL。

扩增条件为：95℃预变性3 min；95℃变性30s，60℃退火30s，72℃延伸30s，35个循环；最后72℃再延伸5 min。

PCR产物电泳：取5μL PCR产物与1μL上样缓冲液混合后加样，在1.0%琼脂糖凝胶中100V~120V恒压电泳30min~50min。每次电泳时，同一块凝胶上应包括DNA相对分子量标准、阳性对照和阴性对照。

1.3	特异性验证

设定灭菌水为阴性对照，新型隐球菌（C.neoformans var. grubii，ATCC 13690；C.neoformans var. neoformans，ATCC32045）DNA为阳性对照，石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、白色念珠菌（ATCC 10231）、酿酒酵母菌（ATCC 7753）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、肺支原体（ATCC 19612）、大肠杆菌（ATCC 25922）、沙门氏菌（CMCC 50041）、绿脓杆菌（ATCC 27853）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC46114）、宋内志贺菌（CMCC 51082）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）、粪链球菌（ATCC 32219）、阴沟肠杆菌（ATCC 13047）、粪产碱杆菌（ATCC 8750）、嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）、肺炎链球菌（ATCC 49619）；幽门螺杆菌（NCTC 11637）等，共28株参考菌株DNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性。

图1	新型隐球菌普通PCR特异性验证结果图

注：1,13,18,25,26,35. 100bp DNA Marker；2.新型隐球菌（ATCC 13690）DNA；3.石膏样毛藓菌（ATCC 200101）；4.石膏样小孢子菌（ATCC 13994）；5.猴类毛癣菌（ATCC 16447）；6.犬小孢子菌（ATCC 201851）；7.白色念珠菌（ATCC 10231）；8.酿酒酵母菌（ATCC 7753）；9.鼠棒状杆菌（ATCC 65013）；10.肺支原体（ATCC 19612）；11.大肠杆菌（ATCC 25922）；12.沙门氏菌（CMCC 50041）；14.绿脓杆菌（ATCC 27853）；15.肺炎克雷伯杆菌（CMCC46114）；16.宋内志贺菌（CMCC 51082）；17.普通变形杆菌（CMCC 49109）；18.乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）；19.金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）；20.粪链球菌（ATCC 32219）；21.阴沟肠杆菌（ATCC 13047）；22.粪产碱杆菌（ATCC 8750）；23.嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149）；24.支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）；27.多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）；28.念珠状链杆菌（ATCC 14647）；29.嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）；30.肺炎链球菌（ATCC 49619）；31.幽门螺杆菌（NCTC 11637）；32.新型隐球菌（ATCC 32045）；33,34.空白对照。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   25

A

26  27  28   29   30   31   32  33   34   35

B

1.4	敏感性验证

将新型隐球菌（ATCC 32045）DNA 10倍系列稀释成20ng/μL、2ng/µL、200pg/µL、20 pg/µL、2pg/µL、200fg/µL，20fg/µL和2fg/µL共8个稀释度，作为模板，以灭菌水为阴性对照进行普通PCR检测，评价反应系统的敏感性。同时以新型隐球菌IGS1-5S-IGS2基因序列为模板，合成质粒标准品，将其系列稀释为1×108copies/μL~10copies/μL8个稀释度，以灭菌水为阴性对照进行普通PCR检测，评价反应系统的敏感性。

普通PCR检测新型隐球菌基因组和质粒DNA检测限分别为20fg/µL和10copies/μL，扩增相应浓度的DNA时仍能扩增可见目的条带。结果表明本方法用于对新型隐球菌进行普通PCR检测，引物CnF/R敏感性良好。见图2、图3。

图2	新型隐球菌普通PCR基因组核酸敏感性

注：1. 100bp DNA Marker；2~8. 依次为新型隐球菌（ATCC 32045）DNA浓度20ng/μL~20fg/µL。

1    2    3    4    5    6    7    8    9

图3	新型隐球菌普通PCR质粒核酸敏感性

注：1. 100bp DNA Marker；2~9. 依次为新型隐球菌质粒标准品浓度1×108copies/μL~10copies/μL；10. 空白对照。

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11

1.5	重复性验证

将新型隐球菌ATCC 32045 基因组DNA10倍系列稀释成2ng/μL、200pg/μL、20pg/μL、2pg/μL、200fg/μL、20fg/µL和2fg/µL共7个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行Cn MGB-qPCR检测，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，Cn 普通PCR检测方法的重复性良好，在目标病原菌基因组核酸2ng/μL~200fg/µL浓度时，可稳定扩增出目的条带。见图4A~4C。

图4	新型隐球菌普通PCR重复性验证结果

注：电泳孔由左至右为依次为新型隐球菌（ATCC 32045）DNA浓度2ng/μL~2fg/µL.

A

C

B

1.6	检测应用

图5 小鼠粪便DNA检测结果

注：箭头所指为阳性样品

提取92份小鼠粪便、小鼠气管54分、大鼠气管16份、猪鼻咽拭子16份，猫咽拭子5份、羊呼吸道样品88份，共271份样品DNA，以新型隐球菌（ATCC 13690和ATCC 32045）DNA（2pg/µL）为阳性对照，灭菌水为阴性对照，开展新型隐球菌普通PCR检测应用。在271份样品目的片段扩增，2份小鼠粪便核酸检测阳性。见图5。

2、实时荧光PCR方法

2.1	引物和探针设计

比对分析Genome assembly 49243_F02（NCBI RefSeq assembly：GCF_900186865.1）IGS1-5S-IGS2基因片段，用Primer Express 3.0.1软件设计实时荧光PCR（qPCR）引物和探针。目的基因序列比对见图6，引物、探针序列见表2。

图6 Cn JEC21株、H99株目的序列和引物探针序列比较

表2 Cn MGB qPCR扩增引物和探针

| 名称 | 序列(5’-3’) | 长度（bp） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| CnqF | AGTGCATTGCATGAAGACTGGA | 22 | 156~160 |
| CnqR | GGTGATTCTAATAGRCTTGTCAAGAAA | 27 |  |
| CnqP | FAM-ATGAGCAAGAGAAGTGAC-MGB | 18 |  |

2.2	质粒合成

依据NCBI中Cn全基因组参考序列Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21（NCBI RefSeq assembly：ASM9104v1）IGS1-5S-IGS2区为模板合成质粒标准品pUC57-gryB59，序列如下：

5’- CCAGCAGGATGGGGTACCATCCTTCTCACATCACATACTCACCTGGGTGGTTCCTGACACCACCCCATTTTTTTGTCACCCAAGGTCAACTTCAAAGTCTTACTCCTGCTCACACCAGGCGTGGAAACAGATCCATGATTTCAGATCATGACTACTGCTCCTGGTACTTGAGCTATAACACATCGAAATCTCTCATGGTCTAAAGACCATACATTTTTTTCGGCTGCCGGCGCCAAGGCTGTATGCATAGAAAGCTGTTGGAAATGCCTGTCTTTCTAGCTGGGTGATCAGTGCATTGCATGAAGACTGGACCCACAATGAGCAAGAGAAGTGACAAGCCCCCCGCGACTCGGGCAATTCTTGGTGATTGTAAATCTTTTCTAGACTTTGCTTGACCAAGCTTGATTCAACTTAACTTTTTCTTGACAAGTCTATTAGAATCACCCTTGGGTCAATTATT -3’

2.3	标准曲线绘制

以Cn质粒（pUC57-gryB59）10倍系列稀释度作为模板，进行MGB-qPCR，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成1×108 copies /µL、1×107 copies /µL、1×106 copies /µL、1×105 copies /µL和1×104 copies /µL、共5个稀释度。每个稀释度重复平行试验3次。

标准品检测反应体系为20μL时，以Promega qPCR 预混液为例，依次加入下列成分：GoTaq@ Probe qPCR Master Mix 10μL，上游引物 0.4μL（10μM），下游引物 0.4μL（10μM），TaqMan MGB探针0.2μL（10μM），质粒DNA 1μL，无RNA酶水 8μL。

图7 新型隐球菌实时荧光PCR标准曲线

标准曲线方程：Y=-3.412X+41.842；相关系数R2=0.999，Eff%=96.37

标准品检测反应条件为：95℃ 2min；95℃ 15s，60℃ 1min，共40个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图7。

2.4	Cn MGB-qPCR检测方法的敏感性

将新型隐球菌质粒标准品10倍系列稀释成1×108copies/μL~1 copies/μL共9个稀释度，以无RNA酶水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的敏感性。

图8  Cn MGB qPCR敏感性验证

Cn MGB-qPCR检测Cn质粒标准品1×106 copies/μL～1copies∕μL，在1copies∕μL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明本新型隐球菌进行实时荧光PCR检测的引物和TaqMan MGB探针具有非常好的敏感性。见图8。

2.5	Cn MGB-qPCR检测方法的特异性

设定灭菌水为阴性对照，新型隐球菌（ATCC 13690、ATCC32045）DNA为阳性对照，以沙门氏菌（CMCC 50115）、泰泽病原体（RJ）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC46117）、产酸克雷伯杆菌（ATCC 13182）、绿脓杆菌（CMCC 10110）、啮齿柠檬酸杆菌（ATCC BAA352）、幽门螺旋杆菌（NCTC 11637）、肝螺杆菌（ATCC 51448）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、小肠结肠炎耶尔森菌（CMCC 52301）、假结核耶尔森菌（CMCC 53521）、宋内志贺菌（CMCC 51082）、蜡样芽孢杆菌（CMCC 63301）、空肠弯曲菌（ATCC 700819）、粪链球菌（ATCC 32219）、阴沟肠杆菌（ATCC 13047）、粪产碱杆菌（ATCC 8750）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、大肠杆菌（ATCC 25922）、嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149）、Rodentibacter caecimuris（ATCC 12555）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、肺支原体（ATCC 19612）、白色念珠菌（ATCC 10231）、石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、酿酒酵母菌（ATCC 7753）等，共37株参考菌株DNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性。

ATCC 13690

ATCC 32045

图9  Cn MGB-qPCR特异性检测结果

Cn MGB-qPCR检测水及37株参考菌株DNA，均无荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。见图9。

2.6	Cn MGB-qPCR检测方法的重复性

将Cn质粒标准品（pUC57-gryB59）10倍系列稀释成1×106copies/μL、1×105copies/μL、1×104copies/μL、1×103copies/μL、1×102和10copies/μL共6个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行Cn MGB-qPCR检测，组内平行测试3次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，Cn MGB-qPCR检测方法的组间和组内重复性良好。见图10A~10C，表3~表4。

A

B

C

图10 Cn MGB-qPCR组间重复性检测扩增曲线

表3 Cn MGB-qPCR组间检测CT值

| 组间 | 组间1 | 组间2 | 组间3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cn质粒106 | 20.62 | 20.77 | 20.76 | 20.72 | 0.084 | 0.40 |
| Cn质粒105 | 24.24 | 24.34 | 24.18 | 24.25 | 0.081 | 0.33 |
| Cn质粒104 | 27.47 | 27.55 | 27.48 | 27.50 | 0.044 | 0.16 |
| Cn质粒103 | 31.17 | 31 | 30.99 | 31.05 | 0.101 | 0.33 |
| Cn质粒102 | 34.18 | 34.02 | 33.69 | 33.96 | 0.250 | 0.74 |

表4 Cn MGB-qPCR组内检测CT值

| 组内 | 组内1 | 组内2 | 组内3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cn质粒106 | 20.62 | 20.63 | 20.54 | 20.60 | 0.049 | 0.24 |
| Cn质粒105 | 24.24 | 23.97 | 24.09 | 24.10 | 0.135 | 0.56 |
| Cn质粒104 | 27.47 | 27.02 | 27.29 | 27.26 | 0.226 | 0.83 |
| Cn质粒103 | 31.17 | 30.67 | 31.01 | 30.95 | 0.255 | 0.83 |
| Cn质粒102 | 34.18 | 33.44 | 33.81 | 33.81 | 0.370 | 1.09 |

2.7	Cn MGB-qPCR检测方法应用

提取92份小鼠粪便、小鼠气管54分、大鼠气管16份、猪鼻咽拭子16份，猫咽拭子5份、羊呼吸道样品88份，共271份样品DNA，以新型隐球菌ATCC 13690 DNA（20fg/µL或2pg/µL）和ATCC 32045 DNA（2pg/µL）为阳性对照，灭菌水为阴性对照，对Cn MGB-qPCR方法进行检测应用。

依据判定规则，Ct值大于40时判为阴性，判定所测样本3份阳性。见图11、图12。其中2份小鼠粪便和1份气管样品Cn核酸检测阳性。Ct值分别为Ct值35.21、37.5、30.96。与PCR结果相对比，符合率66.7%，Ct值37.5的样品检出阳性，经二次PCR扩增出目的片段。三份样品目的片段经测序验证，均为新型隐球菌，见表5。

图11  Cn MGB-qPCR初步应用

注：92份小鼠粪便或气管样品检测结果

ATCC 32045

ATCC 13690

图12  Cn MGB-qPCR初步应用

注：88份羊呼吸道样品和4份小鼠气管样品检测结果

ATCC 32045

ATCC 13690

表5 阳性样品目的片段测序比对结果

| 样品名 | 比对结果 | Blast截图 |
| --- | --- | --- |
| 小鼠粪便1 | DQ007980.1 Cryptococcus neoformans var. grubii |  |
| 小鼠粪便2 | BR000310.1 TPA_inf: Cryptococcus neoformans var. neoformans |  |
| 小鼠气管 | BR000310.1 TPA_inf: Cryptococcus neoformans var. neoformans |  |
| ATCC13690 | DQ007980.1 Cryptococcus neoformans var. grubii |  |
| ATCC32045 | MT712024.1 Cryptococcus neoformans var. neoformans |  |

（六） 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

所建立的实时荧光PCR方法已通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等。

表5 三家单位验证结果

| 验证单位 | 特异性 | 敏感性 （检测限） | 准确度和重复性 | 精密度（CV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 化脓隐秘杆菌DSM 20630、牛棒状杆菌ATCC 7715、金黄色葡萄球菌ATCC 25923、白色念珠菌 ATCC 10231、大肠杆菌ATCC 25922核酸检测结果为阴性。 | 2copies/µL，变异系数3.5% | 测定106 copies/μL和102 copies/μL两个浓度，Ct值分别为19.33、32.88，变异系数分别为2.1%、1.1%。 | CV值小于2% |
| 中科基因 |  |  |  |  |
| 云菱计量 |  |  |  |  |

本项目拟定标准的实施，可有效补充现有标准中缺少实验动物新型隐球菌病原检测方法的现状；实现对实验动物及其样品、相关制品、材料的快速检测；使荚膜组织胞浆菌核酸检测有据可依；本标准中的方法高效可靠，易制成标准化试剂，方便推广应用。

（七） 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

目前国内实验动物领域仅湖南省DPF猪地方标准《异种移植用无指定病原体（Designated Pathogen Free, DPF）医用供体猪 第2部分：微生物、寄生虫学监测》附录C中规定了DPF猪的新型隐球菌实时荧光定量PCR检测方法。但此标准中存在明显错误，实际描述方法为普通PCR，引物特异性分析特异性欠佳，与Cryptococcus bacillisporus、Cryptococcus deuterogattii和Cryptococcus gattii等菌株存在明显交叉反应。

（八） 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

无。

（九） 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十） 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

新型隐球菌在动物、植物、土壤等环境中普遍存在，属条件致病真菌，毒力较小，但对免疫功能低下的人和动物具有一定危害。可引起呼吸道症状、脑膜炎及全身性感染等，影响饲养管理，干扰实验。

新型隐球菌PCR检测虽具有灵敏度高、特异性强等优势，但需依赖精密仪器和规范化操作。我国实验动物机构资源分布不均，部分基层单位可能暂不具备实施条件。作为推荐性标准，可避免“一刀切”导致的执行困境，允许机构根据自身能力逐步采纳。

实验动物感染新型隐球菌可能影响科研结果（如免疫缺陷模型），但不同机构的研究方向、动物种类和设施条件差异较大。推荐性标准允许灵活选择检测方法，例如继续使用培养法或抗原检测作为初筛，同时鼓励有条件的单位采用PCR以提升质控水平。

短期内鼓励重点实验室优先采用，制定标准化操作流程（SOP）。中期通过检测需求的增加，推动各地区实验室检测结果互认，将PCR检测纳入常规检测手段。长期结合技术迭代（如数字PCR）和成本下降，逐步过渡到强制性标准。

建议本文件作为推荐性实验动物团体标准，填补实验动物使用环节检测标准的空白，进一步完善实验动物领域标准化体系。

（十一） 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

根据本标准，实施实验室应制定标准操作规程（SOP）和相应的原始记录文件。组织相关检测人员开展检测培训后方可开展检测工作。

《人间传染的病原微生物目录》中将新型隐球菌复合群危害程度列为第三类，所有样本检测操作都应在BSL-2实验室中进行。

（十二） 废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。