中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌PCR检测方法》

编制说明

联 系 人：邢进

联系电话：010-53852654

编制单位：中国食品药品检定研究院

时     间： 2026 年 03 月 10 日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌PCR检测方法》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

本文件是国家重点研发计划——《实验动物新品种、新品系开发与评价（2022YFF0710500）》下设课题《实验羊的开发、评价与应用（2022YFF0710504）》和国家重点研发计划——《特色模式动物的实验动物化研究（2023YFF0724600）》下设课题《实验羊的开发、评价与应用（2022YFF0710504）》的研究计划。起草单位是中国食品药品检定研究院，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所和吉林大学。

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作过程

（1）2024年10月，文献查询，序列比对，对化脓隐秘杆菌（Trueperella pyogenes）确定采用PLO基因序列为目标序列设计，对海豹隐秘杆菌（Arcanobacterium phocae）确定采用16S rRNA基因序列为目标序列设计根据保守区设计特异性引物和探针。

（2）2025年1月~2024年3月，完成检测方法的建立、应用及相关验证工作。

（3）2025年5月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。撰写标准，形成标准草案，提交至实验动物标准化专业委员会。

（4）2025年8月，参加“2024 年中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会年度工作会议暨实验动物微生物与遗传标准化研讨会议”，完成立项答辩，接受专家质询。

（5）2025年9月，收到中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会第十一批实验动物团体标准反馈意见，本提案经中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会讨论，批准立项，并对标准初稿提出了修改意见。

（6）2025年9月~10月，标准起草组对专家提出的立项意见对标准进行修改完善，在初稿基础上完善编制《标准征求意见稿》并提交至中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会。

（7）2025年12月，根据中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会对《标准征求意见稿》提出的立项专家意见，对标准进行修改完善，并提交处理意见和理由。

（8）2026年1月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会召开第十一批团体标准线上征求意见工作会，标准起草组对《标准征求意见稿》核心内容和修改情况进行汇报答辩。

（9）2026年2月~3月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会收到第十一批团体标准专家讨论会意见反馈，对《完善征求意见稿》进一步修改完善。

2、主要起草人及工作：

张雪青：化脓隐秘杆菌相关方法建立、标准起草、落实修订意见；

邢进：海豹隐秘杆菌相关方法建立、标准起草、落实修订意见、专家审评会答辩等；

谢元志、冯育芳、杨鸣发：样品采集样品处理、方法验证等；

张贺、丁瑜、杜崇涛：样品采集、标准校对、修改、完善等；

袁宝、么山山、付瑞：验证项目审核、方案整理、给予指导意见等。

（三）标准编写背景；

随着生命科学、生物医药及公共卫生等领域的快速发展，实验动物在科研、教学及医药研发中的重要性日益凸显。实验动物作为疾病模型、药物筛选及生物治疗等研究的基础，其健康状况直接关系到研究成果的可靠性和有效性。

化脓隐秘杆菌(Trueperella pyogenes，TP)，旧称Arcanobacterium pyogenes、化脓棒状杆菌（Corynebacterium pyogenes）、化脓放线菌（Actinomyces pyogenes)，为无芽孢，无荚膜，无鞭毛，不运动，兼性厌氧，多形性的革兰阳性菌。它对生长条件要求不高，但需在富含血液或血清的培养基中培养。化脓隐秘杆菌是革兰阳性菌，主要寄生在动物上呼吸道、消化道、生殖道等黏膜，是和化脓性感染相关联的机会性病原体。化脓隐秘杆菌是呼吸道疾病和体表淋巴结炎的重要病原之一，病畜表现渐进性消瘦、流产等症状，病理组织学变化为化脓性炎症。

常引起牛、羊、猪的化脓性感染，表现为肺炎、关节炎、心内膜炎、乳腺炎、皮下脓肿等。目前，化脓隐秘杆菌已被认定为病原菌，并有可能引起人的感染致病。近年来，关于动物源化脓隐秘杆菌的研究逐渐增多，该菌是造成家畜体表和肌肉组织脓肿或干酪样坏死的重要病原之一，而目前国内关于化脓隐秘杆菌感染绵羊引起类似干酪性淋巴结炎的报道较少。化脓隐秘杆菌是一种条件性致病菌，能引起多种动物如猪、牛、羊、禽和人类的多种器官、黏膜的化脓性感染，如肺炎、乳房炎、子宫内膜炎、关节炎、外耳炎、膀胱炎及肝脏、肾脏脓肿等。化脓隐秘杆菌不易培养且生长缓慢，传统病原菌分离鉴定方法费时，且易出现漏检，不能达到快速诊断的目的，为此，本研究基于PL0基因建立常规PCR检测方法，并进行特异性和敏感性评价，为化脓隐秘杆菌的快速鉴别提供一种可靠方法。通过制定实验动物检测方法，可以及时发现并控制实验动物中的感染源，防止病原体向人类传播，从而保障公共卫生安全。

因此制定一种高效、准确的实验动物化脓杆菌检测方法，对于保障实验动物健康、提高科研成果的可靠性和安全性、推动生物医药产业的健康发展具有重要意义。

海豹隐秘杆菌（Arcanobacterium phocae）属于放线菌门（Actinobacteria）、放线菌纲（Actinobacteria）、放线菌目（Actinomycetales）、放线菌科（Actinomycetaceae）、隐秘杆菌属（Arcanobacterium）。该菌呈球杆状和短杆状，革兰氏染色阳性，无运动性，不形成芽孢，非抗酸杆菌。菌体可单独存在、成对排列或聚集成簇，可呈现短类白喉杆菌形态。海豹隐秘杆菌兼性厌氧生长，在血琼脂培养基上培养24h后，形成白色、微小、圆形、低凸起的菌落，周围伴有β-溶血环，其直径可达菌落直径的2-3倍。

水貂因其独特的生理特征（如皮肤结构、免疫反应）和易操作性，在传染病研究模型、疫苗研发与效力评估、皮肤疾病与免疫学研究、药物代谢与毒理学研究、比较医学与进化生物学和生物材料与再生医学等生物医学研究中具有不可替代的价值。海豹隐秘杆菌是水貂坏死性足皮炎的主要病原菌之一，感染后会导致水貂足垫出现急性严重溃疡或慢性角化过度化脓性足底皮炎，严重影响水貂的健康与福利。此外，海豹隐秘杆菌还可能通过血液或其他途径引发系统性感染，甚至与其他病原体协同作用，加剧病情，严重时导致水貂死亡。为了有效控制海豹隐秘杆菌的感染，建立更有效的检测方法至关重要。目前，常用的检测方法包括细菌培养、MALDI-TOF MS、16S rRNA基因测序、LAMP检测、组织病理学检查以及PFGE等。其中，MALDI-TOF MS和16S rRNA基因测序能够快速、准确地鉴定出海豹隐秘杆菌。而已有研究中尚无实时荧光PCR方法（qPCR），qPCR方法基于特定的基因编码设计，具有高灵敏度和特异性，适用于直接从组织样本中检测病原菌。

建立更有效的化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌检测方法对于实验羊、水貂等实验动物新品种的健康饲养具有重要意义。一方面，准确的检测有助于及时发现疫情，防止病原菌在种群中的广泛传播；另一方面，通过监测病原菌的流行病学特征和遗传多样性，可以为制定针对性的防控策略提供科学依据。因此，加强隐秘杆菌检测方法的研究与应用，是保障实验动物健康饲养和实验动物标准化的关键措施之一。

（四） 标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）规则起草。

（五） 确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了实验动物 化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌普通PCR和实时荧光PCR检测方法。本标准适用于对实验动物中化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌的检测。国内外尚无化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌普通PCR和实时荧光PCR检测标准。

第一部分：化脓隐秘杆菌

1、普通PCR方法

1.1	引物、质粒的合成

1.1.1	引物设计

根据NCBI上发布的PLO全基因组参考序列Arcanobacterium pyogenes chromosome segregation protein (smc) gene, partial cds; and hypothetical protein, pyolysin (plo), signal recognition particle receptor (ftsY), signal recognition particle protein subunit (ffh), and hypothetical protein genes, complete cds) PLO区为模板合成质粒标准品pUC57-gryB59，引物序列见表1.1。

图1.1 化脓隐秘杆菌目的序列

表1.1	化脓隐秘杆菌普通PCR扩增引物

| 名称 | 序列(5’-3’) | 长度（bp） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| PLO-F | TGCCGTGCCCGTTTCCTA | 18 | 313 |
| PLO-R | AGTTGCCTCGCCTGCTTC | 18 |  |

1.2	方法建立和优化

PCR反应体系设定为20μL，以TAKARA公司PCR试剂为例，由以下组分组成：10×PCR Buffer（含Mg2+）2μL，dNTPs（各2.5 mmol/L）2μL，上游引物（PLO-F）0.4μL（10μM），下游引物（PLO-R）0.4μL（10μM），DNA聚合酶（5U/μL）0.2μL，模板（质粒）DNA 2μL，加灭菌去离子水补至20μL。

扩增条件为：94℃预变性3 min；94℃变性30s，55℃退火30s，72℃延伸30s，30个循环；最后72℃再延伸10 min。

PCR产物电泳：取5μL PCR产物与1μL上样缓冲液混合后加样，在1.0%琼脂糖凝胶中100V~120V恒压电泳30min~40min。每次电泳时，同一块凝胶上应包括DNA相对分子量标准、阳性对照和阴性对照。

1.3	特异性验证

设定灭菌水为阴性对照，化脓隐秘杆菌（Trueperella pyogenes，ATCC 19411）DNA为阳性对照，葡萄球菌（CMCC26112）、绿脓杆菌（ATCC 27853）、沙门氏菌（CMCC 50041）、大肠杆菌（ATCC 25922）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112），共8株参考菌株DNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性。见图1.2。

图1.2 化脓隐秘杆菌特异性结果

注：M为100bp DNA Marker；1.化脓隐秘杆菌（ATCC 19411）DNA；2.葡萄球菌（CMCC26112）3.绿脓杆菌（ATCC 27853）4.沙门氏菌（CMCC 50041）5.大肠杆菌（ATCC 25922）6.普通变形杆菌（CMCC 49109）7.乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）8.金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）9.空白对照。

1.4	敏感性验证

将化脓隐秘杆球菌（ATCC 19411）DNA 10倍系列稀释成20ng/μL、2ng/µL、200pg/µL、20 pg/µL、2pg/µL、200fg/µL，20fg/µL和2fg/µL共8个稀释度，作为模板，以灭菌水为阴性对照进行普通PCR检测，评价反应系统的敏感性。同时以新型隐球菌IGS1-5S-IGS2基因序列为模板，合成质粒标准品，将其系列稀释为1×108copies/μL~10copies/μL8个稀释度，以灭菌水为阴性对照进行普通PCR检测，评价反应系统的敏感性。

普通PCR检测化脓隐秘杆菌基因组和质粒DNA检测限分别为20fg/µL和10copies/μL，扩增相应浓度的DNA时仍能扩增可见目的条带。结果表明本方法用于对化脓隐秘杆菌进行普通PCR检测，引物TPF/R敏感性良好。见图1.3。

图3化脓隐秘杆菌普通PCR基因组核酸敏感性

注：M. 100bp DNA Marker；5~2. 依次为化脓隐秘杆菌（ATCC 19411）DNA浓度20ng/μL~20fg/µL

1.5	重复性验证

将化脓隐秘杆菌基因组DNA 10倍系列稀释成2ng/μL、200pg/μL、20pg/μL、2pg/μL、200fg/μL、20fg/µL和2fg/µL共7个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行qPCR检测，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，普通PCR检测方法的重复性良好，在目标病原菌基因组核酸2ng/μL~200fg/µL浓度时，可稳定扩增出目的条带。见图1.4A~1.4C。

B

C

A

图1.4	化脓隐秘杆菌普通PCR重复性验证结果

注：电泳孔由左至右为依次为化脓隐秘杆菌DNA浓度2ng/μL~2fg/µL、阴性对照

1.6	检测应用

化脓隐秘质粒1份、提取羊肛拭子40份、小鼠气管80份、大鼠回盲内容物20份、豚鼠回盲内容物20份、兔回盲内容物22份，共182份样品DNA，以化脓隐秘杆菌DNA为阳性对照，灭菌水为阴性对照，开展化脓隐秘杆菌普通PCR检测应用。在183份样品中，合成质粒阳性，其它为阴性。见图1.5。

图1.5 提取样本DNA检测结果

注：化脓隐秘杆菌为质粒阳性样品

2、实时荧光PCR方法

2.1	引物和探针设计

通过序列比对，找出化脓隐秘杆菌致病力相关（PLO）毒力基因的区域保守序列，用Primer Express 3.0.1设计引物探针，目的可检测化脓隐秘杆菌属序列见表1.2。

同时依据目的片段U84782.2 Arcanobacterium pyogenes (PLO) gene序列为模板合成质粒标准品。序列见表1.2。

表1.2化脓隐秘杆菌实时荧光PCR扩增引物和探针

| 名称 | 序列(5’-3’) | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| 上游引物 | GCCTTCTCGACGGTTGGAT | 56 |
| 下游引物 | CTTTGCAGCATGGTCAGGATAC |  |
| 探针 | FAM- CAGCGCAATAGCA–BHQ1 |  |

依据毒力因子主要有溶血素(pyolysin，PL0)合成目的基因重组质粒pUC57-HCP391，目的基因序列如下。

5’-ATGAAACGAAAGGCTTTTGCATCGCTAGTGGCGAGTGTAGTCGCAGCAGCAACTGTCACGATGCCCACAGCATCTTTTGCTGCCGGATTGGGAAACAGCTCGGGATTGACGGACGGCTTGTCAGCGCCGCGAGCCTCCATCTCCCCGACGGATAAAGTTGACCTTAAGTCGGCGCAAGAGACCGACGAGACGGGCGTCGATAAGTACATTCGTGGTCTGAAATACGATCCCTCTGGTGTACTTGCAGTCAAGGGTGAGTCTATTGAAAATGTGCCGGTTACCAAGGATCAGCTCAAGGACGGCACCTACACGGTATTTAAGCATGAACGCAAGAGTTTTAACAATTTGCGTTCGGACATCTCTGCGTTCGATGCGAACAACGCCCACGTCTATCCTGGCGCGCTCGTGTTAGCAAATAAAGATCTTGCAAAAGGTAGTCCGACTTCGATCGGAATTGCACGTGCTCCGCAAACTGTCAGCGTCGACTTGCCAGGATTAGTTGACGGTAAGAATAAGGTCGTCATCAACAATCCCACGAAGAGTTCCGTGACTCAAGGACTGAACGGCCTTCTCGACGGTTGGATTCAGCGCAATAGCAAGTATCCTGACCATGCTGCAAAGATCTCCTACGATGAGACTATGGTGACGTCAAAGCGTCAACTGGAGGCAAAGCTTGGCCTCGGATTTGAAAAGGTCTCAGCCAAGCTCAACGTGGACTTCGATGCAATTCATAAGCGTGAACGGCAGGTGGCTATCGCTTCCTTCAAACAGATTTACTACACGGCTAGCGTAGATACACCGACATCTCCACATAGCGTTTTCGGCCCGAATGTCACCGCACAGGATTTGAAAGATCGGGGAGTCAATAACAAGAATCCTCTAGGATACATTTCGTCGGTCAGCTATGGACGCCAGATTTTTGTCAAGCTGGAAACGACCTCGACTTCCAATGATGTACAAGCGGCTTTTAGCGGCCTGTTCAAAGCTAAGTTCGGCAATCTTTCCACAGAGTTCAAGGCTAAGTATGCCGATATCCTGAACAAGACCCGAGCTACTGTGTACGCTGTTGGTGGCAGCGCTAGAGGCGGAGTTGAAGTTGCAACTGGCAATATCGATGCACTCAAGAAGATCATCAAGGAGGAAAGCACCTACTCT-3’

2.2	标准曲线绘制

将化脓隐秘杆菌质粒（pUC57-HCP391）作为模板进行化脓隐秘杆菌探针法实时荧光定量PCR检测，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成1×108copies/µL、1×107copies/µL、1×106 copies /µL、1×105 copies /µL、1×104 copies /µL、1×103 copies /µL、1×102 copies /µL共7个稀释度。每个稀释度重复平行试验4次。

标准品检测反应体系为20μl，依次加入下列成分：上游引物0.5μL（10μM），下游引物 0.5μL（10μM），TaqMan探针0.25μL（10μM），质粒DNA 1μL，无RNA酶水 7.75μL，GoTaq Probe qPCR Master Mix 10μL。

图1.6化脓隐秘杆菌实时荧光PCR标准曲线

标准品检测反应条件为：先50℃ 2min；然后95℃ 10min；最后95℃ 15s，60℃ 1min，共40个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图1.6。

2.3	TP MGB-qPCR检测方法的敏感性

化脓隐秘杆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的敏感性将化脓隐秘杆菌质粒标准品10倍系列稀释成1×108、1×107、1×106、1×105、1×104、1×103、1×102、101共8个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的敏感性。

探针法实时荧光定量PCR检测质粒标准品1×108～10copies∕mL，在10copies∕mL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明本方法用于对化脓隐秘杆菌进行实时荧光PCR检测的引物和TaqMan探针的敏感性良好。

图1.7 TP MGB qPCR敏感性验证

TP MGB-qPCR检测TP质粒标准品1×108 copies/μL～1copies∕μL，在1copies∕μL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明化脓隐秘杆菌进行实时荧光PCR检测的引物和TaqMan MGB探针具有非常好的敏感性见图1.7。

2.4	TP MGB-qPCR检测方法的特异性

化脓隐秘杆菌Taqman MGB 探针法实时荧光PCR检测方法的特异性设定灭菌水为阴性对照，对化脓隐秘杆菌、沙门氏菌、霍乱弧菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞杆菌、大肠埃希氏菌、弗氏柠檬酸杆菌、伊氏李斯特菌模板DNA作为参考进行扩增，只有化脓隐秘杆菌有指数扩增，其他菌均无S型扩增曲线产生(图1.8)，结果表明，建立的针对化脓隐秘杆菌的TaqMan实时荧光定量PCR方法特异性良好。

图1.8 化脓隐秘杆菌实时荧光PCR特异性检测结果

化脓隐秘杆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测水及7株参考菌株DNA，均无荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。见图1.8。

2.5	化脓隐秘杆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的重复性

将化脓隐秘杆菌质粒标准品10倍系列稀释成1×108、1×107、1×106、1×105、1×104、1×103、1×102共7个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，组内平行测试4次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，化脓隐秘杆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的组间和组内重复性良好。见图1.9，表1.3，表1.4。

图1.9  化脓隐秘杆菌实时荧光PCR组间重复性检测扩增曲线

表1.3化脓隐秘杆菌实时荧光PCR组间检测CT值

| 组间 | 组间1 | 组间2 | 组间3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCP质粒108 | 11.47 | 11.98 | 11.85 | 11.76 | 0.124 | 0.10 |
| HCP质粒107 | 14.92 | 14.97 | 14.87 | 15.30 | 0.049 | 0.32 |
| HCP质粒106 | 17.46 | 18.16 | 17.98 | 19.76 | 0.044 | 0.46 |
| HCP质粒105 | 21.91 | 21.96 | 21.24 | 22.99 | 0.090 | 0.22 |
| HCP质粒104 | 24.27 | 24.77 | 24.42 | 26.27 | 0.135 | 0.51 |
| HCP质粒103 | 28.82 | 28.86 | 28.39 | 29.15 | 0.022 | 0.75 |
| HCP质粒102 | 31.23 | 31.74 | 31.34 | 13.01 | 0.101 | 0.77 |

表1.4	化脓隐秘杆菌实时荧光PCR组内检测CT值

| 组内Ct值 | 组内1 | 组内2 | 组内3 | 组内4 | 4次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCP质粒108 | 11.24 | 11.28 | 11.23 | 11.25 | 11.25 | 0.124 | 0.11 |
| HCP质粒107 | 14.49 | 14.58 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 0.041 | 0.28 |
| HCP质粒106 | 17.52 | 17.87 | 17.83 | 17.74 | 17.74 | 0.191 | 0.10 |
| HCP质粒105 | 21.14 | 21.32 | 20.97 | 21.61 | 21.26 | 0.090 | 0.47 |
| HCP质粒104 | 24.47 | 25.93 | 24.22 | 24.37 | 24.74 | 0.123 | 0.49 |
| HCP质粒103 | 28.78 | 28.76 | 28.61 | 28.68 | 28.71 | 0.094 | 0.34 |
| HCP质粒102 | 32.15 | 31.91 | 31.76 | 31.69 | 31.87 | 0.196 | 0.61 |

2.6 TP MGB-qPCR检测方法应用

化脓隐秘杆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测方法应用

提取羊呼吸道样品200份，以质粒标准品1×105copies/mL、1×102copies/mL为阳性对照，灭菌水为阴性对照进行化脓隐秘杆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测，对方法进行初步应用。

在93份样品中未出现扩增曲线，设定灭菌水为阴性对照，质粒标准品1×105copies/mL、化脓隐秘杆菌标准菌株（ATCC 19411）提取核酸见图1.10。

图1.10  化脓隐秘杆实时荧光PCR初步应用

2.7	化脓隐秘杆菌qPCR检测方法的检测限

根据化脓隐秘杆菌qPCR检测（pUC57-HCP391）质粒标准品敏感性结果，敏感性可达10copies∕μL。根据检测限测定规则，对10copies∕μL和5copies∕μL浓度的质粒标准品各10份进行检测，5copies∕μL浓度有9份样品能够扩增，本qPCR方法检测限为5copies∕μL。见图1.11。

图1.11 化脓隐秘杆菌qPCR检出限验证

2.8 样品酸检测结果

质粒标准品1×105copies/mL下图：质粒标准品1×105copies/mL、化脓隐秘杆菌标准菌株核酸、93份羊呼吸道核酸检测结果。

图1.12  TP MGB-qPCR初步应用

注：93份羊呼吸道样品气管样品检测结果

第二部分：海豹隐秘杆菌

1、普通PCR方法

1.1	引物、质粒的合成

1.1.1	引物设计

根据NCBI上发布的A. phocae、 A. haemolyticum、A. abortisuis、A. bernardiae、A. bialowiezense、A. bonasi、A. hippocoleae、A. pluranimalium、A. pyogenes和A. bovis等10种隐秘杆菌及6株海豹隐秘杆菌DSM 10002（NR117158.1）、DSM10003（FN562995.1）、isolate 41（LT854821.1）、M52-09-2（PQ592901.1）、A-G19-5（PQ591886.1）和PV2701（FN562997.1）16S rRNA基因序列，利用Mega软件比对分析差异明显的区域设计普通PCR引物，序列比对见图2.1，引物序列见表2.1。

图2.1 海豹隐秘杆菌16S rRNA 普通PCR目的序列比较

表2.1	普通PCR扩增引物

| 名称 | 序列(5’-3’) | 长度（bp） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| AphF | TACCATCCTTCTCACATCAC | 18 | 380 |
| AphR | GTCACTTCTCTTGCTCATTG | 20 |  |

1.2	方法建立和优化

PCR反应体系设定为20μL，以TAKARA公司PCR试剂为例，由以下组分组成：10×PCR Buffer（含Mg2+）2μL，dNTPs(各2.5 mmol/L)1.6μL，上游引物（AphF）0.4μL（10μM），下游引物（AphR）0.4μL（10μM），DNA聚合酶（5U/μL）0.2μL，模板（质粒）DNA 2μL，灭菌去离子水13.4μL。

扩增条件为：95℃预变性3 min；95℃变性30s，55℃退火30s，72℃延伸30s，35个循环；最后72℃再延伸5 min。

PCR产物电泳：取5μL PCR产物与1μL上样缓冲液混合后加样，在1.0%琼脂糖凝胶中100V~120V恒压电泳30min~50min。每次电泳时，同一块凝胶上应包括DNA相对分子量标准、阳性对照和阴性对照。

1.3	特异性验证

设定灭菌水为阴性对照，海豹隐秘杆菌（DSM 10002、DSM10003）DNA为阳性对照，嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149、ATCC 12555）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、肺支原体（ATCC 19612）、副鸡禽杆菌（ATCC 29545）、嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）、杜克雷嗜血杆菌（ATCC 33940）、大肠杆菌（CMCC 44110）、睡眠嗜组织菌（CCUG 37617）、化脓隐秘杆菌（DSM 20630）、肺炎支原体（ATCC 15531）、鼠伤寒沙门氏菌（CMCC 50115）、泰泽病原体（RJ株）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC46114）、产酸克雷伯杆菌（ATCC 13182）、绿脓杆菌（CMCC 10110）、啮齿柠檬酸杆菌（ATCC BAA352）、幽门螺杆菌（NCTC 11637）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、小肠结肠炎耶尔森氏菌（CMCC 52301）、假结核耶尔森氏菌（CMCC 53521）、宋内志贺菌（CMCC 51082）、空肠弯曲菌（ATCC 700819）、粪链球菌（ATCC 32219）、阴沟肠杆菌（ATCC 13047）、粪产碱杆菌（ATCC 8750）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、白色念珠菌（ATCC 10231）、溶神经支原体（ATCC 15049）、关节炎支原体（ATCC 19611）、海豹隐秘杆菌（ATCC 13690）和酿酒酵母菌（ATCC 7753）等共44株参考菌株DNA作为参考进行普通PCR检测，评价反应系统的特异性。见图2.2。

图2.2	海豹隐秘就杆菌普通PCR特异性验证结果

注：13,38. 100bp DNA Marker；2~12. 嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149、ATCC 12555）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、肺支原体（ATCC 19612）、副鸡禽杆菌（ATCC 29545）、嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）、杜克雷嗜血杆菌（ATCC 33940）；14~25. 大肠杆菌（CMCC 44110）、睡眠嗜组织菌（CCUG 37617）、化脓隐秘杆菌（DSM 20630）、肺炎支原体（ATCC 15531）、鼠伤寒沙门氏菌（CMCC 50115）、泰泽病原体（RJ株）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC46114）、产酸克雷伯杆菌（ATCC 13182）、海豹隐秘杆菌（DSM 10002）、海豹隐秘杆菌（DSM10003）、阴性对照、空白对照；26~37. 绿脓杆菌（CMCC 10110）、啮齿柠檬酸杆菌（ATCC BAA352）、幽门螺杆菌（NCTC 11637）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、小肠结肠炎耶尔森氏菌（CMCC 52301）、假结核耶尔森氏菌（CMCC 53521）、宋内志贺菌（CMCC 51082）、空肠弯曲菌（ATCC 700819）、粪链球菌（ATCC 32219）；39~50. 阴沟肠杆菌（ATCC 13047）、粪产碱杆菌（ATCC 8750）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、白色念珠菌（ATCC 10231）、溶神经支原体（ATCC 15049）、关节炎支原体（ATCC 19611）、新型隐球菌（ATCC 13690）和酿酒酵母菌（ATCC 7753）。

1.4	敏感性验证

将海豹隐秘杆菌（DSM 10002）DNA 10倍系列稀释成20ng/μL、2ng/µL、200pg/µL、20 pg/µL、2pg/µL、200fg/µL和20fg/µL共7个稀释度，作为模板，以灭菌水为阴性对照进行普通PCR检测，评价反应系统的敏感性。

普通PCR检测海豹隐秘杆菌基因组和质粒DNA检测限分别为200fg/µL和10copies/μL，扩增相应浓度的DNA时仍能扩增可见目的条带。结果表明本方法用于对海豹隐秘杆菌进行普通PCR检测，引物AphF/R敏感性良好。见图2.3。

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

图2.3	海豹隐秘就杆菌普通PCR基因组核酸敏感性

注：1. 100bp DNA Marker；2~8. 依次为海豹隐秘杆菌（DSM 10002）DNA浓度2ng/μL~2fg/µL。

1.5	重复性验证

将海豹隐秘杆菌（DSM 10002）基因组DNA 10倍系列稀释成2ng/μL、200pg/μL、20pg/μL、2pg/μL、200fg/μL、20fg/µL和2fg/µL共7个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行qPCR检测，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，普通PCR检测方法的重复性良好，在目标病原菌基因组核酸2ng/μL~200fg/µL浓度时，可稳定扩增出目的条带。见图2.4A~2.4C。

图2.4	海豹隐秘杆菌普通PCR重复性验证结果

注：电泳孔由左至右为依次为海豹隐秘杆菌（DSM 10002）DNA浓度2ng/μL~2fg/µL、阴性对照.

A

C

B

1.6	检测应用

提取水貂肛拭子50份、小鼠气管92份、大鼠回盲内容物22份、豚鼠回盲内容物12份、兔回盲内容物12份，共188份样品DNA，以海豹隐秘杆菌（DSM 10002）DNA为阳性对照，灭菌水为阴性对照，开展海豹隐秘杆菌普通PCR检测应用。在188份样品中，2份水貂肛拭子核酸检测阳性。见图2.5。目的片段经测序，确定为海豹隐秘杆菌。见表2.5。

图2.5 水貂肛拭子DNA检测结果

注：箭头所指为阳性样品

2、实时荧光PCR方法

2.1	引物和探针设计

与普通PCR方法相同，利用Mega软件比对分析，利用Primer Express 3.0.1软件设计实时荧光PCR（qPCR）引物和探针。目的基因序列比对见图2.6，引物、探针序列见表2.2。

图2.6 海豹隐秘杆菌16S rRNA qPCR目的序列比较

表2.2 海豹隐秘杆菌qPCR引物和探针

| 名称 | 序列(5’-3’) | 长度（bp） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| AphqF | GCGAAGAACCTTACCAAG | 18 | 124 |
| AphqR | GGACTTAACCCAACATCTC | 19 |  |
| AphqP | FAM-ACTGCGACATGCTAGAGATAGTGTG-BHQ1 | 25 |  |

依据NCBI中海豹隐秘杆菌DSM 10002 16S rRNA参考序列NR_117013.1 Arcanobacterium phocae strain DSM 10002 16S ribosomal RNA, partial sequence（NCBI RefSeq assembly：NR 117013.1）为模板合成质粒标准品pUC57-Aph16S，序列如下：

5’- AGAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGATGAAGCCCTAGCTTGCTGGGGTGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACGTGAGTAACCTGCCCCCTTCTTTGGGATAAGCCTTGGAAACGGGGTCTAATACTGGATATTCTGCTTCTGCCGCATGGTGGGGGTTGGAAAGGTTTTTCTGGTGGGGGATGGGCTCACGGCCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTGATGGCCTACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGACCGGCCACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGACGAAAGTCTGATGCAGCGACGCCGCGTGGGGGATGAAGGCTTTCGGGTTGTAAACTCCTTTTAGCACTGAACAAGGCGAAAGTTGAGGGTAGGTGTTGAATAAGCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCGAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGCTCGTAGGCGGTTTGTCGCGTCTGCTGTGAAAGACCGGGGCTTAACTCCGGGGCTGCAGTGGGTACGGGCAGACTAGAGTGCGGTAGGGGTAACTGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGGTTACTGGGCCGTTACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCACTAGGTGTGGGGCCTATTTCCATGGGTTCTGTACCGTAGCTAACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATACACTGCGACATGCTAGAGATAGTGTGGCCTTCGGGGTGGTGTACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCTTGTGTTGCCAGCACGTTATGGTGGGGACTCACGAGAGACTGCCGGGGTTAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCTTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCTGGTACAGAGGGTTGCGAGCCTGTGAGGGTGAGCGAATCCCTTAAAGCCAGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCCATGAAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACGTCACGAAAGTTGGTAACACCCGAAGCCCGTGGCCTAACCTTTTTGGGGGGAGCGGTCGAAGGTGGGATTGGCGATTGGGACGAAGTCGTAACAAGGTAGCC -3’

2.2	标准曲线的建立

以质粒（pUC57-Aph16S）10倍系列稀释度作为模板，进行qPCR，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成1×108 copies /µL、1×107 copies /µL、1×106 copies /µL、1×105 copies /µL和1×104 copies /µL、共5个稀释度。每个稀释度重复平行试验3次。

标准品检测反应体系为20μL时，以Promega 2×qPCR 预混液为例，依次加入下列成分：GoTaq@ Probe qPCR Master Mix 10μL，上游引物 0.4μL（10μM），下游引物 0.4μL（10μM），TaqMan探针0.4μL（10μM），质粒DNA 1μL，无RNA酶水 8μL。

图2.7 海豹隐秘杆菌实时荧光PCR标准曲线

标准品检测反应条件为：95℃ 2min；95℃ 15s，60℃ 1min，共40个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图2.7。标准曲线方程为Y=-3.342X+43.53；相关系数R2=0.999，Eff%=99.165。

2.3	海豹隐秘杆菌qPCR检测方法的特异性

设定灭菌水为阴性对照，海豹隐秘杆菌（DSM 10002、DSM10003）DNA为阳性对照，嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149、ATCC 12555）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、肺支原体（ATCC 19612）、副鸡禽杆菌（ATCC 29545）、嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）、杜克雷嗜血杆菌（ATCC 33940）、大肠杆菌（CMCC 44110）、睡眠嗜组织菌（CCUG 37617）、化脓隐秘杆菌（DSM 20630）、肺炎支原体（ATCC 15531）、鼠伤寒沙门氏菌（CMCC 50115）、泰泽病原体（RJ株）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC46114）、产酸克雷伯杆菌（ATCC 13182）、绿脓杆菌（CMCC 10110）、啮齿柠檬酸杆菌（ATCC BAA352）、幽门螺杆菌（NCTC 11637）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、小肠结肠炎耶尔森氏菌（CMCC 52301）、假结核耶尔森氏菌（CMCC 53521）、宋内志贺菌（CMCC 51082）、空肠弯曲菌（ATCC 700819）、粪链球菌（ATCC 32219）、阴沟肠杆菌（ATCC 13047）、粪产碱杆菌（ATCC 8750）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、白色念珠菌（ATCC 10231）、溶神经支原体（ATCC 15049）、关节炎支原体（ATCC 19611）、海豹隐秘杆菌（ATCC 13690）和酿酒酵母菌（ATCC 7753）等共44株参考菌株DNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性。

DSM 10002

20fg/μL

DSM 10002

200pg/μL

图2.8  海豹隐秘杆菌qPCR的特异性结果

海豹隐秘杆菌qPCR检测水及44株参考菌株DNA，均无荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。见图2.8。

2.4	海豹隐秘杆菌qPCR检测方法的敏感性

将海豹隐秘杆菌质粒标准品10倍系列稀释成1×108copies/μL~1 copies/μL共9个稀释度，以灭菌水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的敏感性。

图2.9  海豹隐秘杆菌qPCR敏感性验证

海豹隐秘杆菌qPCR检测pUC57-Aph16S质粒标准品1×108 copies/μL～1copies∕μL，在10copies∕μL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明本海豹隐秘杆菌进行实时荧光PCR检测的引物和探针具有良好的敏感性。见图9。

2.5	海豹隐秘杆菌qPCR检测方法的检测限

根据海豹隐秘杆菌qPCR检测pUC57-Aph16S质粒标准品敏感性结果，敏感性可达10copies∕μL。根据检测限测定规则，对10copies∕μL和5copies∕μL浓度的质粒标准品各10份进行检测，5copies∕μL浓度有9份样品能够扩增，本qPCR方法检测限为5copies∕μL。见图2.10。

图2.10  海豹隐秘杆菌qPCR检出限验证

2.5	海豹隐秘杆菌qPCR检测方法的重复性

将质粒标准品（pUC57-Aph16S）10倍系列稀释成1×107copies/μL、1×106copies/μL、1×105copies/μL、1×104copies/μL、1×103copies/μL和1×102copies/μL共6个稀释度，以灭菌水为阴性对照，将质粒作为模板进行qPCR检测，组内平行测试3次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，海豹隐秘杆菌qPCR检测方法在扩增2×107copies/μL~2×102copies/μL质粒浓度范围时，组间重复性CV范围2.03~4.43，组内CV范围0.58~1.50，组间和组内重复性良好。见图2.11A~2.11C，表2.3~表2.4。

图2.11  海豹隐秘杆菌时荧光PCR组间重复性检测扩增曲线

B

A

C

表2.3 海豹隐秘杆菌qPCR组间检测CT值

| 组间Ct值 | 组间1 | 组内2 | 组间3 | 3次检测 CT均值 | 标准差 CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质粒107 copies/µL | 18.870 | 17.392 | 17.946 | 16.86 | 0.746 | 4.43 |
| 质粒106 copies/µL | 22.089 | 20.463 | 20.891 | 20.13 | 0.843 | 4.19 |
| 质粒105 copies/µL | 25.444 | 24.000 | 24.411 | 23.35 | 0.744 | 3.18 |
| 质粒104 copies/µL | 28.950 | 27.404 | 27.716 | 26.62 | 0.817 | 3.07 |
| 质粒103 copies/µL | 32.296 | 30.705 | 31.047 | 30.14 | 0.838 | 2.78 |
| 质粒102 copies/µL | 35.160 | 33.905 | 34.057 | 33.80 | 0.685 | 2.03 |

表4 海豹隐秘杆菌MGB-qPCR组内检测CT值

| 组内Ct值 | 组内1 | 组内2 | 组内3 | 4次检测 CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质粒107 copies/µL | 17.553 | 17.988 | 17.946 | 17.83 | 0.240 | 1.35 |
| 质粒106 copies/µL | 20.519 | 20.972 | 20.891 | 20.79 | 0.241 | 1.16 |
| 质粒105 copies/µL | 23.760 | 24.366 | 24.411 | 24.18 | 0.364 | 1.50 |
| 质粒104 copies/µL | 27.582 | 27.903 | 27.716 | 27.73 | 0.161 | 0.58 |
| 质粒103 copies/µL | 31.427 | 31.169 | 31.047 | 31.21 | 0.194 | 0.62 |
| 质粒102 copies/µL | 34.064 | 35.172 | 34.057 | 34.43 | 0.642 | 1.86 |

2.6	海豹隐秘杆菌qPCR检测方法应用

对水貂肛拭子50份、小鼠气管92份、大鼠回盲内容物22份、豚鼠回盲内容物12份、兔回盲内容物12份，共188份样品DNA，进行qPCR方法进行检测应用。同时以海豹隐秘杆菌（DSM 10002）DNA为阳性对照，灭菌水为阴性对照。

图2.12  海豹隐秘杆菌qPCR初步应用

注：50份水貂肛拭子、22份大鼠回盲内容物、12份豚鼠回盲内容物、12份兔回盲内容物样品检测结果

DSM 10002

DNA

Min22

Min20

图2.13  海豹隐秘杆菌qPCR初步应用

注：92份小鼠气管样品检测结果

DSM 10002

DNA

92份小鼠气管、NC

依据判定规则，Ct值大于40时判为阴性，判定所测样本1份阳性。见图12、图2.13。其中2份水貂肛拭子样品（Mink20、Mink22）qPCR海豹隐秘杆菌核酸检测阳性，Ct值分别为30.556和35.24。与PCR结果相符。2份阳性样品目的片段经测序验证，确证为海豹隐秘杆菌无误。测序结果见表2.5。

表2.5 阳性样品目的片段测序比对结果

| 样品 | 比对结果 | Blast截图 |
| --- | --- | --- |
| 水貂肛拭子 Mink20 | 海豹隐秘杆菌 Arcanobacterium phocae |  |
| 水貂肛拭子 Mink22 | 海豹隐秘杆菌 Arcanobacterium phocae |  |

（六） 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

所建立的化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌实时荧光PCR方法分别通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等。

表2.5 三家单位验证结果

|  | 验证单位 | 特异性 | 敏感性 （检测限） | 准确度和重复性 | 精密度（CV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化脓隐秘杆菌 | 奥秘佳得 | 化脓隐秘杆菌（ATCC 19411）、葡萄球菌（CMCC26112）、绿脓杆菌（ATCC 27853）、沙门氏菌（CMCC 50041）、大肠杆菌（ATCC 25922）、普通变形杆菌（CMCC 49109）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、金黄色葡萄球菌（CMCC 26112） | 10copies/µL，变异系数0.9%。 | 测定106 copies/μL和102 copies/μL两个浓度，Ct值分别为15.58.、29，变异系数分别为1.08%、0.62%。 | 浓度为106copies/μL和102copies/μL的化脓隐秘杆菌质粒重复30次，结果均为阳性，且CV值均小于2%。 |
|  | 中科基因 |  |  |  |  |
|  | 云菱计量 |  |  |  |  |
| 海豹隐秘杆菌 | 奥秘佳得 | 化脓隐秘杆菌DSM 20630、牛棒状杆菌ATCC 7715、金黄色葡萄球菌ATCC 25923、白色念珠菌 ATCC 10231、大肠杆菌ATCC 25922核酸检测结果为阴性。 | 10copies/µL，变异系数2.9%。 | 测定106 copies/μL和102 copies/μL两个浓度，Ct值分别为20.365、33.978，变异系数分别为1.7%、1.3%。 | 浓度为106copies/μL和102copies/μL的海豹隐秘杆菌质粒重复30次，结果均为阳性，且CV值均小于2%。 |
|  | 中科基因 |  |  |  |  |
|  | 云菱计量 |  |  |  |  |

（七） 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

目前尚无实验动物化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌检测标准。

（八） 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

无。

（九） 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十） 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

本项目拟制定的标准《实验动物 化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌PCR检测方法》，使用成熟稳定的普通PCR和快速灵敏的实时荧光PCR技术对实验动物胎儿弯曲杆菌进行检测。依据NCBI Genbank中具有代表性化脓隐秘杆菌PLO序列和海豹隐秘杆菌 16Sr RNA序列，借助Mega序列分析软件对序列进行比对分析，识别出保守区域，利用Primer 5.0设计特异性普通PCR引物，利用Primer Express 3.0件设计特异性引物与探针，探针两端分别标记一个报告荧光基团和一个淬灭荧光基团。随着PCR反应的循环进行，PCR产物与荧光信号的增长呈对应关系。PCR技术占据分子诊断市场的主导地位，广泛应用于医院、独立实验室、疾控中心、药企等场景。特别是在传染病监测、肿瘤早筛、遗传病诊断等领域，PCR技术已成为不可或缺的工具。其高灵敏度、高特异性、短诊断窗口期以及定性定量检测的能力，使得PCR技术在临床诊断和科研中发挥着重要作用。

化脓隐秘杆菌和海豹隐秘杆菌可从呼吸道分泌物、粪便、病料等样本中检测到，拟制定的标准切实可行。

短期内鼓励重点实验室优先采用，制定标准化操作流程（SOP）。中期通过检测需求的增加，推动各地区实验室检测结果互认，将PCR检测纳入常规检测手段。长期结合技术迭代和成本下降，逐步过渡到强制性标准。

建议本文件作为推荐性实验动物团体标准，填补实验动物使用环节检测标准的空白，进一步完善实验动物领域标准化体系。

（十一） 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

根据本标准，实施实验室应制定标准操作规程（SOP）和相应的原始记录文件。组织相关检测人员开展检测培训后方可开展检测工作。

参考《人间传染的病原微生物目录》中马隐秘杆菌（Arcanobacterium equi）和溶血隐秘杆菌（Arcanobacterium haemolyticum）的危害程度分类列为第三类，因此化脓隐秘杆菌与海豹隐秘杆菌的活菌操作和样品检测应在BSL-2实验室中进行。

（十二） 废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。