团体标准征求意见汇总处理表

标准名称：   实验动物 换笼机（台）              共1页

主编单位：中国医学科学院医学实验动物研究所    年月日  填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出人或单位 | 处理意见和理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2 5.5 5.1.1 | 注意行文错误。如 4.2 和 5.5 还带有“二级标题”，5.1.1 第 3、5、7 段缺少 句号，第 4 段好几个空格等。 | 魏杰-国家啮齿类实验动物资源库 | 采纳，对全文进行审定，修改。 |  |
| 2 | 4.2 | 4.2 如图所示，图中 初效 中效 高效应该改为初效过滤器、中效过滤器和 高效过滤器。换笼区域的标注建议更换为操作台面将会更加严谨。 | 魏杰-国家啮齿类实验动物资源库 | 采纳。 对图片注释进行适当调整。 |  |
| 3 | 5.1.1 | 5.1.1“生产环境”一条中“换笼台的生产环境条件应保证生产全过程不受污染”，是否是无菌的意思？这一要求是否可行？ | 魏杰-国家啮齿类实验动物资源库 | 采纳，生产环境的要求将不在本标准要求范围内。删除此条目。 |  |
| 4 |  | 编制说明中增加标准中风险评估内容，包括数据参数等，达到制定标准的背景。 | 张钰-广东省实验动物监测所 | 采纳。 不同厂家的设备均进行气流走向等测试，保障其安全性。有检测报告。 |  |
| 5 |  | “本文件适用于实验动物换笼机（台）的设计、检测、验收、使用 及管理”，如果适用于使用和管理，建议考虑增加换笼台初效、高 效更换的相关规定。 | 蔡卫斌-中山大学 | 采纳。该标准中气流走向，风速等参数应定期测定，保障其正常应用。可根据此参数进行使用过程监控。 |  |
| 6 |  | 操作台内和操作人员操作位点噪声低于 65dB，为什么选择 “65dB”？根据 GB 14925 实验动物 环境及设施，设施内的噪音低 于“60dB”。 | 蔡卫斌-中山大学 | 答复：换笼为短时间操作；参考生物安全柜的标准； |  |
| 7 |  | 该标准中未见“性能要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存”等相关内容，与描述的适用范围不符，建议补充。 | 刘树锋-河北医科大学 | 采纳。 |  |
| 8 |  | 建议对术语进行修订，现有术语冗长，特定性的指向不清。 建议、对原术语进行精练。 | 刘树锋-河北医科大学 | 采纳。 |  |
|  |  | 未见（台）的解释，建议取消（台） | 刘树锋-河北医科大学 | 参考3.1 |  |
|  |  | 换笼机是否属于“实验动物相关产品”？学会是否具备制定此类产品标准的授权？ | 刘树锋-河北医科大学 | 学会可制定团体标准。 |  |
|  | 4.2 | 4.2 结构(二级标题)改为 “结构”，把（二级标题)去掉 | 宋国华-山西医科大学 | 采纳 |  |
|  | 5.1.3 | 标准5.1.3 操作窗口高度中要求一般不小于30cm，是否应修改为：工作状态时，高度不高于30cm？理由：超过一定高度后会影响下降气流流速。 | 吴佳 | 换笼机不同于安全柜，其操作窗口需要较高。 |  |
|  | 5.4 | 标准5.4 气流走向规定“无内入气流；台内气流无外溢”，实际工作中是否能够达到该要求？理由：因为是半开放设备，送排风量如果不相等，做不到气流无外溢和内入。 | 吴佳 | 实际监测，可满足。 |  |
|  | 5.1.3 | 5.1.3 操作窗口高度 操作窗口高度应满足大鼠笼盒水平出入及操作相对应的高度，一般不小于 30cm。 是否改成：操作窗口高度应满足相应笼盒出入及操作相对应的高度：操作小鼠笼盒不低 于？？，操作大鼠笼盒不低于 30CM。 | 张爱国-山东大学 | 目前该参数可满足； |  |
|  |  | 产品买来一般固定在某个鼠房，所以，有个性化设计是不是更好，而不是通用的， 如其他指标还需要改动太多，通用也行。 | 张爱国-山东大学 | 标准仅规定一般通用要求，如气流，操作窗口高度等。 |  |
|  |  | 生物安全实验室的换笼工作台也适用？ | 张爱国-山东大学 | 生物安全实验室的换笼操作使用的设备应按照生物安全要求进行评价。 |  |

说明：
1、 发送“ 征求意见稿” 的单位数：个。
2、 收到“ 征求意见稿” 后，回函的单位数：个。
3、 收到“ 征求意见稿” 后，回函并有建议或意见的单位数： 个。
4、 没有回函的单位数： 20个。