ICS  65.020.30

B   44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS x-202x

实验动物 换笼机（台）

Laboratory animal – cage exchanging stage

征求意见稿

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国医学科学院医学实验动物研究所、山东新华医疗器械股份有限公司、实验动物苏州猴皇动物实验设备有限公司、泰尼百斯中国有限公司、中国食品药品检定研究院，山东省实验动物中心，河北省实验动物中心、中国医学科学院基础医学研究所、中国建筑科学研究院、天津市实验动物管理办公室、中国疾病预防控制中心、中国食品药品检定研究院、北京大学、清华大学、厦门大学、中南大学、吉林大学、北京脑科学与类脑研究中心。

本文件主要起草人：向志光、卢晨焱、赵国强、王树新、佟伟民、梁磊、耿志宏、卢选成、梁春南、韦玉生、苏金华、刘巍、王可洲、徐增年、周智君、袁宝、常在、魏然、李文龙、王艳蓉、孔琪。

实验动物 换笼机（台）

1　范围

本文件规定了实验动物 换笼机（台）术语和定义、原理与结构、技术和性能要求。

本文件适用于实验动物换笼机（台）的设计、检测、验收、使用及管理。

2  规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。（新的描述要求）

GB 14925 实验动物 环境及设施

GB 14922.1 实验动物 寄生虫学等级及监测

GB 14922.2 实验动物 微生物学等级及监测

GB 50073-2010  洁净厂房设计规范

GB 50591 洁净室施工及验收规范

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 4793.1  测量、控制和试验室用电气设备的安全要求  第1部分：通用要求

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

3.1

换笼机（台）cage exchange station

是一种柜式局部空气净化设备，在工作状态下始终保持操作空间内的风速、空气洁净度、噪声、振动、照明等参数。用于实验动物在使用特定饲养设备（如IVC）或实验动物饲养条件有特定要求时，进行更换笼盒操作的工作台，获得操作过程中实验动物不与暴露的环境空间中的生物因子、气溶胶等物质接触的结果的防护设备。

3.2

洁净度   Cleanlinees

受控制空间可测量颗粒物水平。

3.3

气流速度 Airflow speed

受控制空间某点气体流经该点的空气流速。

3.4

气流走向  Airflow direction

受控制空间某点气体流经该点的气流方向。

3.5

风险   Risk

造成与预期目标发生偏移的因素。

3.6

风险控制   Risk management

对可能出现的风险因素利用多种技术消除和降低风险发生的措施和方法。

3.7

风险评估   Risk evaluation

根据经验和数据分析对可能出现的风险几率进行测算和评估。

3.8

操作空间 operation space

换笼机（台）供使用人员操作的空间，从送风面至工作面与内部壁板围成的空间。

4  原理与结构

4.1 原理

4.1.1 换笼机（台）对实验动物饲养的作用

换笼机（台）是实验动物在使用特定饲养设备如IVC时进行换笼操作的平台，解决的主要问题是动物换笼过程中与非控制空间接触的风险控制。其原理在于在局部提供一个满足洁净度要求的独立空间，防止非控制空间的生物因子等对动物的污染，也防止不同微生物单元的动物之间的交叉污染，同时方便人员换笼操作，并提供职业保护。

4.1.2 换笼机（台）基本原理

换笼机（台）提供一个半开放空间，在操作空间内输入稳定的经高效过滤器过滤的气流，并在空间内控制气流垂直向下，气流通过工作面定向过滤回收。

4.2 结构

如图所示，换笼机（台）由送风风机提供稳定气流，经高效过滤器过滤向下方提供垂直下降气流。上方结构有稳定支柱支持；台面与上方结构及附属结构之间的高度为操作窗口高度；下方为操作台面；台面四周有排风风口，将气流导入台下高效过滤器；有排风风机提供动力，经过滤过的空气排出。整机支持位点设置移动轮，保证电源线长度，设备可在房间一定内范围移动。需要时，工作台面高度可自动调节，方便人员操作。

5  技术、性能要求

5.1 一般要求

5.1.1材料

换笼机（台）操作台面，维护结构、支撑结构等材料应能够满足机械强度、刚度要求，保持稳定的性能。

送排风气流稳定或可调控；可调控气流设备安装以及移动后应对气流走向进行调试。所有柜体和装饰材料应能耐正常的磨损，能经受气体、液体、清洁剂、消毒剂及去污操作等的腐蚀。

换笼台的高效空气过滤器参考GB/T13554的要求。

送、排风机应采取防震措施。

电气安全应符合GB 4793.1 的要求。

电机

电机应有热保护装置，并能够在1.15倍额定电压值的条件下稳定工作。

送风机与排风机应连锁。

照明

灯具的安装不应干扰操作区的气流。

照明灯的反射光和直射光不应干扰操作者的视线，不刺激动物产生应激反应。

操作区如果装有紫外线灯，应有照明和紫外线灯不能同时开启的措施。

外观

换笼台结构焊接牢固表面光滑，不应有漏孔、裂缝、焊疤残留等，不应有锐边、毛刺、锈蚀氧化。外表面、操作区侧壁、操作台面应无划伤、外形平整规则。

说明文字和图示符号标志应再确清晰、耐腐蚀。

5.1.2 台面尺寸

平台洁净区域平面空间应满足笼盒更换操作需求，同时放置待更换笼盒和新净笼盒，并满足放置其他物品的需要。（如长不小于110cm, 宽不小于60cm）。

5.1.3 操作窗口高度

操作窗口高度应满足大鼠笼盒水平出入及操作相对应的高度，一般不小于30cm。

5.2 空气洁净度

5.2.1 洁净空间范围

操作平台四周排风口内区域（或标识区域）为垂直层流区域，即洁净区域。

5.2.1 洁净等级

洁净空间空气洁净度等级应达到5级要求。

5.2.3送风高效过滤器和排风高效过滤器为保障台内和室内洁净度和污染控制必须组件，应方便更换；操作台面与排风高效过滤器间应设置初级过滤装置，防止垫料等对排风高效过滤器的阻塞。

5.3 气流速度

核心区台面上30cm下降风速平均流速应在0.25m/s～0.5m/s之间；

操作空间周围气流屏障下降气流平均流速应在0.3m/s～1.5m/s之间。

5.4 气流走向

洁净区域为垂直单向层流；

无内入气流；

台内气流无外溢。

5.5 噪声

操作台内和操作人员操作位点噪声低于65dB。

5.6 照度

操作台内照度不低于300Lux。

5.7 风机风速变动

为应对过滤器使用过程中可能发生的变化，需要时换笼台进、排风风机可进行调速，但调速后应对气流走向进行测定，满足气流走向的要求。

5.8 压力检测

实验动物换笼机（台）应有压力或流量传感器（表），显示操作空间的气流或压差状态，如出现异常，需报警提示。

5.9电气安全

5.9.1 电介质强度

    - 网电源与壳体之间应能承受交流电压1390V、50Hz的正弦波试验电压，历时5s的耐压试验，无闪弧或击穿现象，电晕放电效应和类似现象忽略不计。

5.9.2  对地漏电流

在正常工作状态下应不大于正弦波为0.5mA有效值，单一故障状态应不大于正弦波3.5mA有效值。

5.9.3   保护接地阻抗

网电源中保护接地点和已保护接地所有可能触及的金属部件之间的阻抗，不得超过0.1Ω。

-------------------------