中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  小鼠轮状病毒PCR检测方法》

编制说明

联 系 人：李晓波

联系电话：010-53852653

编制单位：中国食品药品检定研究院

时     间： 2023年10月31日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  小鼠轮状病毒PCR检测方法》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

1、任务来源：中国实验动物学会

2、牵头单位：中国食品药品检定研究院（下简称中检院）

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作工程：

（1）2023年1月-2023年3月，在NCBI上查找并比对小鼠轮状病毒NSP5基因序列，找出共有的保守区域，设计合成一对特异性引物和一条特异性探针，建立小鼠轮状病毒实时荧光PCR检测方法，考察方法的线性范围、灵敏度、特异性、重复性。

（2）2023年5月-6月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。

（3）2023年7月，通过邮件向中国实验动物学会标准化委员会提交了团体标准的草案和预研材料。

（4）2023年8月，通过中国实验动物学会标准化委员会标准立项答辩，本标准通过立项，并结合专家意见，对标准格式进行了修改。

2、主要起草人及工作：

李晓波：标准起草、落实修订意见、专家审评会答辩等；

付瑞：标准校对、修改、完善等；

王吉、王淑菁、冯育芳、王莎莎、秦骁、李威：验证项目审核、方案整理等；

岳秉飞：给予指导意见等。

- 标准编写背景；

实验动物质量决定着生命科学等领域研究工作的质量和水平。1994 年，我国制定和颁布了第一套实验动物国家标准，目前实施版为 2001 年、2008 年和 2011 年颁布版本。这些标准的颁布对我国实验动物科学发展起到了一定推动作用，使我国实验动物标准化建设取得了长足的进步。但是随着近年来实验动物新发传染病的爆发，我国实验动物标准体系的不完善，实验动物质量标准化水平等问题也逐渐暴露出来，通过对实验动物病原微生物检测项目对比分析，欧美等国对实验动物的检测要求逐年增高，我国涉及的检测项目相对较少,一些新发的影响实验动物及动物实验的病原未能涉及，还没有将国外已经列为常规检测的项目纳入我国标准之中。

国外如欧洲实验动物科学协会联合会( FELASA) 、国际实验动物科学协会(ICLAS) 、美国杰克逊实验室(JAX)、Charles River 公司、Taconic Biosciences 等机构的关于实验动物质量控制方面一直要求严格。随着全球一体化的发展，我国实验动物质量检测标准及相应检测方法已经和国际相关标准存在一定的差距，也使得一些新发病原因标准过低，而随着实验动物新品系带进国内。如小鼠的轮状病毒早已被国外权威机构列入必检范围，但我国的 SPF 级大、小鼠国家标准中却没有列入。

到目前为止，国际上在进出口贸易过程中也加强了对新发疫病的检测力度，为与国际接轨，提升我国实验动物在国际市场上的竞争力，开展相关实验动物新发疫病的检测技术研究十分必要。

小鼠轮状病毒（Mouse rotavirus，MRV）又称乳鼠流行性腹泻病毒（epizootic diarrhea of infant mice,EDIM），属呼肠孤病毒科，基因组为dsRNA,具有高度传染性, 所有年龄的小鼠都易感，可通过气溶胶、污染的垫料以及接触受感染的小鼠传播。尽管所有年龄的小鼠都易感，但是只有在14 天以下的小鼠感染后才会出现临床症状。感染了MRV的动物通常表现为油性，黄色腹泻，腹胀。死亡率很低。组织病理学观察在14 天以下的动物身上可以看到肠上皮细胞的空泡形成和绒毛减弱。虽然这些变化诊断的特异性尚无定论。

MRV感染可以影响使用幼鼠进行的实验，同时B 细胞缺陷的小鼠感染病毒会持续排毒，感染后会改变肠道的吸收和肠道酶的浓度，因而会影响与肠道有关的研究结果。目前国内外还未有MRV的相关检测标准。

（四） 标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）规则起草。

（五） 确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了小鼠轮状病毒实时荧光PCR检测方法，方法可检测的最低质粒浓度为10copies∕mL，并可特异检测MRV阳性样品。

1、引物探针设计

通过比对NCBI上MRV的NSP5基因序列，选择保守区域，设计合成一对特异性引物和一条特异性探针（图1），序列见表1。

图1  MRV实时荧光PCR引物探针位置

表1 实时荧光RT-PCR扩增引物和探针

| 引物和探针名称 | 引物和探针序列(5’-3’) |
| --- | --- |
| 上游引物 | TGCCGCCTGAGGAGTACACT |
| 下游引物 | GGCCCCCGTCAATTCTTT |
| 探针 | FAM - TCATGCTCACAATCAC –MGB |

2、方法的敏感性

将MRV质粒标准品10倍系列稀释成1×108、1×107、1×106、1×105、1×104、1×103、1×102、101共8个稀释度，MRV 实时荧光PCR方法可检测最低10copies∕mL（图2）

图2  MRV实时荧光PCR敏感性检测结果

3、方法特异性

设定无RNA酶水为阴性对照，以ICLAS样品（编号PEP2017-49-8，已确认MRV阳性）、小鼠诺如病毒、呼肠孤病毒3型作为模板进行实时荧光PCR检测，表明可以特异检测MRV，对照病毒及阴性对照均无反应（图3）。

图3  MRV实时荧光PCR特异性检测结果

（六） 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

1、方法验证结果

荧光PCR方法经三家实验室（北京奥秘佳得医药科技有限公司、北京中科基因技术股份有限公司、北京云菱计量检测有限公司）验证，敏感性、特异性、精密度等指标均符合要求，具体见验证报告：

表2 三家单位方法验证总结

| 验证单位 | 敏感性（线性范围） | 敏感性（检测限） | 特异性 | 精密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 108～101ccopies/µl | 101copies/µl | 良好 | CV值小于2% |
| 中科基因 | 106～101ccopies/µl | 101copies/µl | 良好 | CV值小于2% |
| 云菱 | 108～101ccopies/µl | 101copies/µl | 良好 | CV值小于2% |

2、预期的经济效果

2.1本标准建立了接轨国际、国内适用的小鼠轮状病毒检测方法，有效解决了无小鼠轮状病毒检测方法标准的问题。

2.2方法直接检测小鼠粪便，无需采血或处死动物，更为符合实验动物福利伦理要求。

2.3本标准的实施减少实验动物资源发展中因标准方法差异带来的结果互认问题。

2.4解决实验动物进出口过程引入小鼠轮状病毒风险及保证出口动物质量

2.5在同类分子生物学方法中更为准确经济，有益于推广应用。

（七） 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

MRV已列入欧洲实验动物科学协会联合会( FELASA) 、美国杰克逊实验室(JAX)、Charles River 公司、Harlan实验室、Taconic Biosciences 等机构常规监测项目，但无统一有效的分子生物学检测方法。

测试ICLAS国际比对样品（编号PEP2017-49-8，已确认MRV阳性），结果同样为阳性，表明方法有效（图3）。

（八） 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

本标准与国内现行的法律、法规没有冲突，是对现行法律、法规的有益补充。

（九） 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十） 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

建议作为推荐性标准。

（十一） 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

实施主体应包含：实验动物质量检测单位及生产、使用、科研单位。

如颁布实施，建议对有关人员进行宣贯培训。

（十二） 废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。