ICS 65.020.30

CCS B44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS xxx-202x

实验动物 小鼠大鼠气溶胶暴露系统气密性检测方法

Laboratory animal-Method for air tightness detection of aerosol exposure systems in mice and rats

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国医学科学院医学实验动物研究所。

本文件主要起草人：郭建国，邓巍，宋晨晨，向志光，赵莲莲，周澧，李子康。

实验动物 小鼠大鼠气溶胶暴露系统气密性检测方法

1  范围

本文件规定了生物安全实验室啮齿类实验动物气溶胶染毒暴露系统的气密性检测方法和仪器等。

本文件适用于啮齿类实验动物如大鼠、小鼠染毒暴露系统的气密性检测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 10648-2:1994 《密封箱室密封性分级及其检测方法》

3  术语和定义

3.1

生物气溶胶 bioaerosol

含有生物性成分的固体或液体微粒悬浮于气体介质中形成的稳定分散系。 生物性成分包括细菌、病毒、真菌、孢子、毒素等。生物气溶胶粒子粒径在0.01μｍ～100μｍ之间。

3.2

小时泄漏率 Leaking rate per hour, Rh

密闭箱室在正常工作条件（外界气压和温度）下隔离空间每小时的气体压力泄漏量与初始压力之比。

4  方法原理

对于吸入暴露设备的密封性测试标准按照密封舱体的要求进行。密封舱体的泄漏率测试方法可溯源至ISO 10648-2:1994《密封箱室密封性分级及其检测方法》。此标准针对的主要是刚性壁负压装置，吸入暴露设备属于此类装置。衡量舱体完整性的指标是小时泄漏率（Rh)。

本标准主要测试方法为压力变化法，即在所测试的部件或整体设备中注入一定量气体，使得压力达到一定值，记录初始压力和温度。一定时间，通常为一小时，再次记录结束压力和温度。带入以下公式计算：

Rh= 60t×{1−PfTsPsTf}

其中，t为检测时间（min）；Ps为测试开始时密封箱室内的绝对压力 （环境大气压加压力计表压，Pa)；Pf为测试结束时密封箱室内的绝对压力（环境大气压加压力计表压，Pa）；Ts为测试开始时的温度（K)，Tk为测试结束时的温度（K)。

判断标准：小时体积泄漏率Rh ≤ 0.5%

5  主要仪器

5.1 啮齿类动物气溶胶染毒暴露系统（液体气溶胶发生器、暴露塔、控制器、过滤器）

5.2 压力表或压力计

5.3 气体：空气

5.4 温度计

5.5 注射器

6  检测方法

供气系统将气溶胶发生器形成的生物气溶胶带到暴露舱进行动物暴露，然后通过过滤系统净化后排到环境中。气流在这整个过程中会进入主控系统、气溶胶发生系统、粒径监测系统、暴露系统、过滤系统，这些部位的接口处是易泄露点，做感染实验时会有泄露风险，需要进行气密性检测。

6.1 测量设备检测

将压力表或压力计和软管进行连接，形成闭环，连接完成后，使用注射器在环路中注射空气，使得压力达到26mmH2O以上，开启测量设备，记录开始时间t、初始压力Ps和初始温度Ts，60min后记录结束时间，结束压力Pf和结束温度Tf，并计算泄漏率Rh（%/hour），进行判定。判定合格，则表明测试设备可信。

6.2 泄露风险点气密性的检测

将离气源最近的组件和压力表或压力计及软管进行连接，形成闭环，连接完成后，使用注射器在环路中注射空气，使得压力达到26mmH2O以上，开启测量设备，记录开始时间t、初始压力Ps和初始温度Ts，60min后记录结束时间，结束压力Pf和结束温度Tf，并计算泄漏率Rh（%/hour），进行判定。判定合格，即表明该组件气密性良好，否则需要进行接口的更换重新检测直到判定合格。然后按照气流进入主控系统、气溶胶发生系统、粒径监测系统、暴露系统、过滤系统时距供气装置的距离，由近到远依次将有泄露风险点的组件串联到一起进行密闭性的检测，直到所有有泄露风险点的组件检测合格。

最后将气溶胶暴露系统的所有组件连接好，封闭供气管和排气管，将压力表或压力计串联到气路中，利用注射器在气路中注射空气，使得压力达到26mmH2O以上，开启测量，记录开始时间t、初始压力Ps和初始温度Ts，60min后记录结束时间，结束压力Pf和结束温度Tf，并计算泄漏率Rh（%/hour），进行判定。

7  结果计算和判别

7.1 结果计算

记录数据按一下公式计算泄露率Rh

Rh= 60t×{1−PfTsPsTf}

其中，t为检测时间（min）；Ps为测试开始时密封箱室内的绝对压力 （环境大气压加压力计表压，Pa)；Pf为测试结束时密封箱室内的绝对压力（环境大气压加压力计表压，Pa）；Ts为测试开始时的温度（K)，Tk为测试结束时的温度（K)。

7.2 判别

泄露率Rh ≤ 0.5%，表明气密性合格。

泄露率Rh > 0.5%，表明气密性不合格。

参考文献

[1]潘伟婧,彭兴盛,林梅,等.压力变化法测试无菌检查用隔离系统舱体完整性的研究[J].中国药事, 2019, 33(7):6.DOI:10.16153/j.1002-7777.2019.07.013.

-------------------------
    附录A

| 测试内容 |  | 压力表+初始接头 | 发生器 | 暴露塔 | 发生器+暴露塔+过滤器 | 整体 （发生器+暴露塔+过滤器+控制器） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 2021.12.10 | 2021.12.14 | 2021.12.14 | 2022.01.12 | 2022.10.24 |
| 开始时间 |  | 13:13:00 | 09:30:00 | 13:40:00 | 10:30:00 | 16:05:00 |
| 结束时间 |  | 14:43:00 | 10:40:00 | 14:50:00 | 11:40:00 | 17:05:00 |
| 初始压力 Ps | Pa | 101617.24 | 101688.83 | 101606.45 | 101669.21 | 101597.62 |
| 结束压力 Pf | Pa | 101616.26 | 101686.87 | 101599.59 | 101667.25 | 101589.78 |
| 初始温度 Ts | K | 296.15 | 292.55 | 292.45 | 296.85 | 296.35 |
| 结束温度 Tf | K | 296.15 | 292.55 | 292.45 | 296.85 | 296.35 |
| 耗时 t | min | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 |
| 泄漏率 Rh | %/hour | 0.0006% | 0.0017% | 0.0058% | 0.0017% | 0.0077% |
| 是否合格 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

1测试数据及结果