中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  荚膜组织胞浆菌PCR检测方法》

编制说明

联 系 人：邢进

联系电话：010-53852654

编制单位：中国食品药品检定研究院

时     间： 2024 年 12 月 10 日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  荚膜组织胞浆菌PCR检测方法》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

本文件是国家重点研发计划——《实验动物共性关键质量评价技术标准研究（2022YFF0711000）》下设课题《常用实验动物背景微生物谱系及生物学特性分析研究（2022YFF0711003）》的研究计划。起草单位是中国食品药品检定研究院、中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、中国兽医药品监察所。

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作过程

（1）2024年4月，文献查询，序列比对，确定采用HCP100基因序列为目标序列设计，根据保守区设计特异性引物和探针。

（2）2024年5月~2024年6月，完成检测方法的建立、应用及相关验证工作。

（3）2024年7月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。撰写标准，形成标准草案，提交至实验动物标准化专业委员会。

（4）2024年8月，参加“2024 年中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会年度工作会议暨实验动物微生物与遗传标准化研讨会议”，完成立项答辩，接受专家质询。

（5）2024年9月~2024年11月，收到第十批实验动物团标起草工作组反馈意见，根据专家意见对标准修改补充。

2、主要起草人及工作：

邢进：方法建立、标准起草、落实修订意见、专家审评会答辩等；

冯育芳：标准校对、修改、完善等；

付瑞：验证项目审核、方案整理、给予指导意见等；

（三）标准编写背景；

随着生命科学、生物医药及公共卫生等领域的快速发展，实验动物在科研、教学及医药研发中的重要性日益凸显。实验动物作为疾病模型、药物筛选及生物治疗等研究的基础，其健康状况直接关系到研究成果的可靠性和有效性。荚膜组织胞浆菌（Histoplasma capsulatum，简称HC）是一种重要的人兽共患双相病原真菌，能够引起人类和动物的荚膜组织胞浆菌病（Histoplasmosis），该疾病在全球范围内均有报道。

实验动物的健康状况直接影响科研数据的准确性和可重复性。荚膜组织胞浆菌感染可导致实验动物出现肺部病变、免疫功能下降等症状，进而影响实验结果。传统组织胞浆菌病主要通过临床标本的培养和抗原检测来诊断。由于病原体荚膜组织浆体的培养需要生物安全III级实验室进行，病原诊断受到限制。针对本菌检测的现有标准中，仅湖南省DPF猪地方标准《异种移植用无指定病原体（Designated Pathogen Free, DPF）医用供体猪 第2部分：微生物、寄生虫学监测》中规定了ELISA检测方法，然而该方法的实施存在检测试剂匮乏的情况。而制定实时荧光PCR检测方法，不仅有利于检测试剂的标准化和方法的推广，同时可以实现对实验动物体内荚膜组织胞浆菌的快速、灵敏检测，及时发现并控制感染，保障实验动物的健康，进而提高科研数据的质量和可靠性。

生物医药产业是当今世界最具发展潜力的产业之一，而实验动物是生物医药研发不可或缺的重要工具。在新药研发过程中，所用动物模型需要受对荚膜组织胞浆菌进行控制和监测，现有方法存在对危险性和实验室感染风险的局限。PCR检测具有较高的敏感性和较短的诊断时间，已被提出用于侵袭性真菌病的诊断。制定实验动物荚膜组织胞浆菌实时荧光PCR检测方法，有助于加快新药研发进程，提高药物筛选的准确性和效率，降低研发成本，推动生物医药产业的快速发展。

由于荚膜组织胞浆菌病是一种人兽共患病，具有潜在的公共卫生风险。通过制定实验动物检测方法，可以及时发现并控制实验动物中的感染源，防止病原体向人类传播，从而保障公共卫生安全。

因此制定一种高效、准确的实验动物荚膜组织胞浆菌检测方法，对于保障实验动物健康、提高科研成果的可靠性和安全性、推动生物医药产业的健康发展具有重要意义。

（四） 标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）规则起草。

（五） 确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了实验动物 荚膜组织胞浆菌PCR检测方法。本标准规定适用于实验动物及其产品、实验动物环境和动物源性生物制品及原材料中荚膜组织胞浆菌的检测。国内外尚无荚膜组织胞浆菌PCR检测标准，本标准规定的普通PCR和实时荧光PCR检测方法适用范围广泛，可以适用于实验动物及产品、实验动物接种物和环境等样本的检测。

1、普通PCR方法

1.1	引物、质粒的合成

依据文献[1] 合成荚膜组织胞浆菌普通PCR特异性引物，序列见表1。

表1	普通PCR扩增引物

| 引物 | 序列(5’-3’) | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| Hc1 | GCGTTCCGAGCCTTCCACCTCAAC | 391 |
| Hc2 | ATGTCCCATCGGGCGCCGTGTAGT |  |

依据mRNA 100 kDa protein基因（Genbank: AJ005963.1）合成391bp目的基因重组质粒pUC57-HCP391，目的基因序列如下。

5’-ATGTCCCATCGGGCGCCGTGTAGTCGACATTCGCAACTAATTGGCGATCCAATGTCCGTTCACCAAGGTATCCCACAGCATCACGGAGGTATTCGGGAGACGCGGGGAGTTGCAAGAAGGAGAGAACTGTATCGGTGGCTTGGGGTCGAATTTTCTGCACGGAAAACTGCGGCTGCGTGAGAGGCCGGAGGCGGGTCCACGGAACGGTTTCGGAGTTGCCGTAGTCGATGTAAACGACGTCGGCTTTTTTCGCTTCACGGTCGTTTCTCCGTATTTTTGCGCGGTACCACTCGTTGTCCTCCGTGAACCTGGCCGCGACTAGATCTCCGGCCTTGGGTGGGCCGCTCAGAGCAGTGTCGTTCGCCTTGTTGAGGTGGAAGGCTCGGAACGC-3’

将荚膜组织胞浆菌普通PCR质粒10倍系列稀释成1×106 copies /µL、1×105 copies /µL、1×104 copies /µL、1×103 copies /µL、1×102 copies /µL和10 copies /µL共7个稀释度，作为模板进行荚膜组织胞浆菌普通PCR模板备用。

1.2	方法建立和优化

根据文献中所述反应体系和条件，略作调整和优化，确定PCR反应体系为20μL，由以下组分组成：10×PCR Buffer（含Mg2+）2μL，dNTPs(各2.5 mmol/L)1.6μL，上游引物（Hc1）0.5μL（10μM），下游引物（Hc2）0.5μL（10μM），DNA聚合酶（5U/μL）0.2μL，模板（质粒）DNA 2μL，灭菌去离子水13.2μL。

扩增条件为：95℃预变性5 min；95℃变性30s，65℃退火30s，72℃延伸45s，35个循环；最后72℃再延伸5 min。

PCR产物电泳：取5μL PCR产物与1μL上样缓冲液混合后加样，在1.0%琼脂糖凝胶中100V~120V恒压电泳30min~50min。每次电泳时，同一块凝胶上应包括DNA相对分子量标准、阳性对照和阴性对照。

1.3	特异性验证

设定灭菌水为阴性对照，以荚膜组织胞浆菌质粒pUC57-HCP391为阳性对照，石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、白色念珠菌（ATCC 10231）、新型隐球菌（ATCC 13690）、酵母菌（CMCC 98007）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、大肠杆菌（ATCC 25922）、嗜肺巴斯德杆菌（ATCC 35149）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC32210）、鼠棒状杆菌（CMCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）DNA，共14株参参考菌株DNA进行普通PCR，评价反应系统的特异性。

特异性验证结果表明，普通PCR与所试参考菌株无非特异交叉反应，引物对Hc1/Hc2特异性良好。其中在扩增犬小孢子菌（ATCC 201851）时，在大于1500bp出现一扩增条带，与目的片段大小差异较大，不影响结果判读。

图1	荚膜组织胞浆菌普通PCR特异性验证结果图

注：1、19. 100bp DNA Marker；2. 荚膜组织胞浆菌质粒pUC57-HCP391；3. 石膏样毛藓菌（ATCC 200101）DNA；4. 石膏样小孢子菌（ATCC 13994）DNA；5. 犬小孢子菌（ATCC 201851）DNA；6. 猴类毛癣菌（ATCC 16447）DNA；7. 白色念珠菌（ATCC 10231）DNA；8. 新型隐球菌（ATCC 13690）DNA；9. 酵母菌（CMCC 98007）DNA；10. 牛棒状杆菌（ATCC 7715）DNA；11. 大肠杆菌（ATCC 25922）DNA；12. 嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149）；13. 多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）DNA；14. 肺炎链球菌（ATCC 49619）DNA；15. 乙型溶血性链球菌（CMCC32210）DNA；16. 鼠棒状杆菌（CMCC 65013）DNA；17. 念珠状链杆菌（ATCC 14647）DNA；18. 以水为模板的空白对照。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.4	敏感性验证

将荚膜组织胞浆菌质粒标准品（pUC57-HCP391）10倍系列稀释成1×106copies∕μL、1×105copies∕μL、1×104copies∕μL、1×103copies∕μL、1×102copies∕μL、10copies∕μL和1copies∕μL共7个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行普通PCR检测，评价反应系统的敏感性。

普通PCR检测质粒标准品1×107copies∕μL～1copies∕μL，在10copies∕μL浓度的标准品仍能扩增可见目的条带，即检测限约为20copies∕μL。结果表明本方法用于对荚膜组织胞浆菌进行普通PCR检测，引物Hc1/Hc2敏感性良好。见图2。

图2	荚膜组织胞浆菌普通PCR敏感性验证结果图

注：1、9. 100bp DNA Marker；2~8. 依次为pUC57-HCP391质粒浓度1×106copies∕μL～1copies∕μL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.5	检测应用

提取24份小鼠、24份大鼠、14份豚鼠、10份地鼠、10份兔、10份猪粪便样品DNA，共92份样品，以质粒标准品1×105copies/μL、10copies/μL为阳性对照，灭菌水为阴性对照，开展荚膜组织胞浆菌普通PCR检测应用。

A

B

C

D

图3	荚膜组织胞浆菌普通PCR样品检测应用结果图

注：A. 24份小鼠粪便样品DNA扩增结果；B. 24份大鼠粪便样品DNA扩增结果；C. 14份豚鼠和10份地鼠粪便样品DNA扩增结果；D. 10份兔和10份猪粪便样品扩增结果，后4孔依次为pUC57-HCP391质粒1×105copies/μL、10copies/μL、2孔空白对照。

在92份样品未见目的片段扩增，检测结果均为阴性。后续将持续收集更多不同动物、不同类型样本开展检测。见图3。

参考文献：

[1]	Bialek R, Feucht A, Aepinus C, et al. Evaluation of two nested PCR assays for detection of Histoplasma capsulatum DNA in human tissue[J]. J Clin Microbiol. 2002 May; 40(5):1644-1647.

2、实时荧光PCR方法

2.1	引物探针设计

通过序列比对，找出荚膜组织胞浆菌属12个种的16S区域保守序列，用Primer Express 3.0.1设计引物探针，目的可同时检测荚膜组织胞浆菌属的12个荚膜组织胞浆菌种，序列见表2。

表2实时荧光PCR扩增引物和探针

| 名称 | 序列(5’-3’) | 位置 （KC990365.1） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| Hc3 | GATCCAATGTCCGTTCAC | 298-315 | 91 |
| Hc4 | ACCGATACAGTTCTCTCC | 225-242 |  |
| HcP | FAM-CCACAGCATCACGGAGGTATTC–BHQ1 | 267-288 |  |

同时依据目的片段Ajellomyces capsulatus isolate H66 100 kDa protein (Hcp100) gene（Genbank：KC990365.1）序列为模板合成质粒标准品pUC57-HCP91，序列如下。

5’-GATCCAATGTCCGTTCACCAAGGTATCCCACAGCATCACGGAGGTATTCGGGAGACGCGGGGAGTTGCAAGAAGGAGAGAACTGTATCGGT-3’

2.2	标准曲线绘制

将荚膜组织胞浆菌质粒（pUC57-HCP91）作为模板进行荚膜组织胞浆菌探针法实时荧光定量PCR检测，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成1×108copies/µL、1×107copies/µL、1×106 copies /µL、1×105 copies /µL、1×104 copies /µL、1×103 copies /µL、1×102 copies /µL共7个稀释度。每个稀释度重复平行试验4次。

标准品检测反应体系为20μl，依次加入下列成分：上游引物0.5μL（10μM），下游引物 0.5μL（10μM），TaqMan探针0.25μL（10μM），质粒DNA 1μL，无RNA酶水 7.75μL，GoTaq Probe qPCR Master Mix 10μL。

图4	标准曲线

标准曲线方程：Y=-3.224X+38.615；相关系数R2=0.999，Eff%=104.242。

标准品检测反应条件为：先50℃ 2min；然后95℃ 10min；最后95℃ 15s，60℃ 1min，共45个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图4。

2.3	Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的敏感性

将荚膜组织胞浆菌质粒标准品（pUC57-HCP91）10倍系列稀释成1×108copies∕μL、1×107copies∕μL、1×106copies∕μL、1×105copies∕μL、1×104copies∕μL、1×103copies∕μL、1×102copies∕μL、10copies∕μL共8个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的敏感性。

探针法实时荧光定量PCR检测质粒标准品1×108copies∕μL～10copies∕μL，在10copies∕μL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明本方法用于对荚膜组织胞浆菌进行实时荧光PCR检测的引物和TaqMan探针的敏感性良好。见图5。

图5  荚膜组织胞浆菌实时荧光PCR敏感性检测结果

2.4	Taqman MGB 探针法实时荧光PCR检测方法的特异性

设定灭菌水为阴性对照，以石膏样毛藓菌（ATCC 200101）、石膏样小孢子菌（ATCC 13994）、犬小孢子菌（ATCC 201851）、猴类毛癣菌（ATCC 16447）、白色念珠菌（ATCC 10231）、新型隐球菌（ATCC 13690）、牛棒状杆菌（ATCC 7715）、大肠杆菌（ATCC 25922）、嗜肺巴斯德杆菌（ATCC 35149）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC32210）、鼠棒状杆菌（CMCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）DNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性，荚膜组织胞浆菌CMCC 93571（ATCC 12700）DNA为阳性对照。

CMCC 93571 DNA

图6  荚膜组织胞浆菌实时荧光PCR特异性检测结果

荚膜组织胞浆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测水及14株参考菌株DNA，均无荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。见图3。

2.5	Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的重复性

将荚膜组织胞浆菌质粒标准品（pUC57-HCP91）10倍系列稀释成1×108copies∕μL、1×107copies∕μL、1×106copies∕μL、1×105copies∕μL、1×104copies∕μL、1×103copies∕μL、1×102copies∕μL共7个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，组内平行测试4次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，荚膜组织胞浆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测方法的组间和组内重复性良好。见图7，表3~表4。

图7  荚膜组织胞浆菌实时荧光PCR组间重复性检测扩增曲线

表3	荚膜组织胞浆菌实时荧光PCR组间检测CT值

| 组间 | 组间1 | 组间2 | 组间3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCP质粒108 | 13.07 | 13.06 | 12.91 | 13.01 | 0.090 | 0.69 |
| HCP质粒107 | 15.5 | 15.54 | 15.5 | 15.51 | 0.023 | 0.15 |
| HCP质粒106 | 19.67 | 19.85 | 19.77 | 19.76 | 0.090 | 0.46 |
| HCP质粒105 | 22.83 | 23.12 | 23.03 | 22.99 | 0.148 | 0.65 |
| HCP质粒104 | 26.13 | 26.37 | 26.32 | 26.27 | 0.127 | 0.48 |
| HCP质粒103 | 29.02 | 29.31 | 29.13 | 29.15 | 0.146 | 0.50 |
| HCP质粒102 | 31.97 | 32.15 | 32.21 | 13.01 | 0.090 | 0.69 |

表4	荚膜组织胞浆菌实时荧光PCR组内检测CT值

| 组内Ct值 | 组内1 | 组内2 | 组内3 | 组内4 | 4次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCP质粒108 | 12.73 | 12.54 | 12.75 | 12.52 | 12.64 | 0.122 | 0.96 |
| HCP质粒107 | 15.998 | 16.01 | 16.08 | 16 | 16.02 | 0.039 | 0.24 |
| HCP质粒106 | 19.11 | 19.29 | 19.43 | 19.28 | 19.28 | 0.131 | 0.68 |
| HCP质粒105 | 22.79 | 22.71 | 22.84 | 22.61 | 22.74 | 0.100 | 0.44 |
| HCP质粒104 | 26.05 | 25.93 | 26.04 | 25.87 | 25.97 | 0.087 | 0.34 |
| HCP质粒103 | 29.03 | 28.88 | 29.03 | 28.8 | 28.94 | 0.114 | 0.40 |
| HCP质粒102 | 32.05 | 31.88 | 31.9 | 31.7 | 31.88 | 0.143 | 0.45 |

2.6	Taqman探针法实时荧光PCR检测方法应用

提取30份小鼠、30份大鼠、20份豚鼠、10份地鼠、20份兔、12份猪粪便样品DNA，共122份样品，以质粒标准品1×105copies/mL、1×102copies/mL为阳性对照，灭菌水为阴性对照进行荚膜组织胞浆菌Taqman探针法实时荧光PCR检测，对方法进行初步应用。

在122份样品中有两份样品出现扩增曲线，Ct值为40.252和40.594，但依据判定规则，Ct值均大于35，判定所测样本均为阴性。后续将持续收集更多不同动物样本开展检测。见图8。

HCP质粒105copies/mL

HCP质粒102copies/mL

HCP质粒105copies/mL

图8  荚膜组织胞浆菌实时荧光PCR初步应用

左图：30份小鼠粪便检测结果；

右图：30份大鼠、20份豚鼠、10份地鼠、20份兔、12份猪粪便检测结果

（六） 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

所建立的实时荧光PCR方法已通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等。

表5 三家单位验证结果

| 验证单位 | 特异性 | 敏感性（检测限） | 重复性 | 精密度（CV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |
| 中科基因 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |
| 云菱计量 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |

本项目拟定标准的实施，可有效补充现有标准中缺少实验动物荚膜组织胞浆菌病原检测方法的现状；实现对实验动物及其样品、相关制品、材料的快速检测；使荚膜组织胞浆菌核酸检测有据可依；本标准中的方法高效可靠，易制成标准化试剂，方便推广应用。

（七） 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

国内外暂无同类标准。无可取得的国外测试样品。

（八） 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

无。

（九） 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十） 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

荚膜组织胞浆菌可导致动物深部真菌病，传染性较强。小鼠较为易感，能引起犬、猫和人常发的高度接触性传染性组织胞浆菌病，马、羊、猪及啮齿类动物也可自然感染。该病多经呼吸道传染，先侵犯肺，后波及其他单核巨噬细胞系统如肝、脾、淋巴结等，也可侵犯肾、中枢神经系统及其他脏器。

《北京市实验动物管理条例》第二十二条和第二十四条明确规定：涉及病原微生物的动物实验应当符合国家有关病原微生物的有关管理要求；使用不合格的实验动物或者在不合格的动物实验环境设施内取得的动物实验结果无效。《首都标准化发展纲要2035》提出：以全周期风险防控和全链条安全管理为主线，完善相关标准体系，提高公共卫生安全、食品安全、安全生产等公共安全领域的标准化水平，织密筑牢安全标准网。

目前国内实验动物领域仅湖南省DPF猪地方标准《异种移植用无指定病原体（Designated Pathogen Free, DPF）医用供体猪 第2部分：微生物、寄生虫学监测》中规定了DPF猪的荚膜组织胞浆菌的ELISA检测方法。尚无荚膜组织胞浆菌病原核酸检测方法。

因此，建议作为推荐性实验动物地方标准，填补实验动物使用环节地方标准的空白，进一步完善实验动物领域标准化体系。

（十一） 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

根据本标准，实施实验室应制定标准操作规程（SOP）和相应的原始记录文件。组织相关检测人员开展检测培训后方可开展检测工作。

根据《人间传染的病原微生物目录》，荚膜组织胞浆菌为危害程度第二类的真菌病原，对其检测的实验室需具备BSL-2实验室，确保生物安全。

（十二） 废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。