| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中国实验动物学会团体标准

T/XXXXXXX—XXXX

实验动物 笼器具用大型清洗机

Large-Scale Cage Washer for Laboratory Animal

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国实验动物学会  发布

引言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：山东新华医疗器械股份有限公司、中国食品药品检定研究院、中国科学院昆明动物研究所、暨南大学、杭州医学院、中国中元国际工程有限公司。

本文件主要起草人：赵国强、梁春楠、吕龙宝、邢会杰、柯贤福、严向炜、梁小龙。

实验动物 笼器具用大型清洗机

范围

本文件规定了实验动物 笼器具用大型清洗机（以下简称：清洗机）的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于容积大于3000L，可以装载一个或多个清洗物品（或单元），采用步入式结构的清洗机。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 42125.1  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB/T 14710  医用电器设备环境要求及试验方法

GB 14925  实验动物 环境及设施

WS310.2 医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范

YY/T 0734.1  清洗消毒器 第1部分：通用要求和试验

YY/T 0734.3  清洗消毒器 第3部分：对人体废弃物进行湿热消毒的清洗消毒器 要求和试验

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

清洁  cleaning

去除物品上的污染物（动物排泄物、污垢、尘土、异味等不洁物质），使之达到预期用途或为进一步加工所需的处理。

    - 循环水

    - 清洗机当前程序阶段在设备舱内被循环使用的水。

清洗  washing

使用循环水去除清洗物品表面明显的污染物的处理过程，在处理过程中可通过添加清洗剂提升清洗效果。

漂洗  rinsing

使用循环水去除或稀释清洗物品表面清洗后残留物的处理过程，该过程一般不添加清洗剂。

冲洗  flushing

使用不循环的洁净流水去除或稀释清洗物品表面的残留循环水。

自排水  free draining

液体在重力作用下通过排水口不受阻碍的流出。

试验污染物  test soil

用于验证清洗机效果而配置的污染物。

A0值  A0 value

在80℃湿热消毒时以秒计时的等效时间，取Z值为10℃。

注：参见附录A。

消毒  disinfection

通过物理、化学或生物学方法，消除或杀灭物体表面的病原微生物，使其数量降至安全水平，达到阻断传播的目的。

维持时间 holding time

程序运行中温度保持在设定值或之上的时间。

要求

正常工作条件

工作条件应满足以下要求：

环境温度：5 ℃-40 ℃；

相对湿度：≤80%；

大气压力：70 kPa-106 kPa；

使用电源：AC380 V，50 Hz；

清洗机用水应符合设备制造商的要求。

材料、外观与结构

材料

清洗机的材料应符合以下要求:

- 在制造商规定的正常使用过程中，清洗机及其附件（包括清洗架）所使用的材料应能耐受使用过程中各种相关介质的损耗，包含化学、机械和热力方面；

- 用于储存和分配清洗剂的部件应采用不与酸､碱及其他化学物品反应的材料。

外观与结构

清洗机的外观及结构应符合以下要求：

- 清洗机的内外表面应光滑、并易于清洁；

- 清洗机舱体、水箱等存水的结构,都应具有自排水功能；

- 清洗机在正常运行过程中，舱体、管路以及相关部件都不应出现泄漏。

清洁和消毒

概述

清洗机的清洁程序宜包括清洗、漂洗、冲洗、干燥阶段,清洁程序的阶段顺序应为清洗、漂洗、冲洗、干燥。

清洗阶段

- a) 清洗阶段宜包括预洗、碱洗、酸洗等环节，用户可以根据实际需求进行选择；

- b) 清洗阶段应能设置清洗水温度、清洗时间；

- c）清洗机宜具备清洗水回收功能。

漂洗阶段

- 清洗机的漂洗阶段应能设置漂洗水温度、漂洗时间，宜具备漂洗水回收功能。

冲洗阶段

冲洗阶段应能设置冲洗水温度、冲洗时间或用水量。

清洁效果

采用附录B中的试验污染物和试验方法，清洁效果应符合相应要求。

消毒

清洗机宜在漂洗或冲洗阶段设置消毒功能，消毒过程的A0值应不小于3000。

注1:湿热消毒可以通过暴露在热水、蒸汽或两者的混合物中来实现。

清洗剂及其加注系统

清洗机应至少配备酸、碱两种清洗剂加注装置，并能够独立控制清洗剂的剂量。

每个加注系统应能通过参数设置来调节使用剂量，并应使用密码来进行保护。

密封门及控制

双门清洗机应设置互锁功能以保证清洗机两端的门不可同时打开。

密封门未完全关闭并密封时，设备程序不可运行。

水喷淋系统

安装喷嘴的管道应可拆卸，且内外表面易于清洁。

按照制造商的要求摆放清洗物品时，喷头的位置应满足喷淋水能与清洗物品和清洗架各个表面完全接触的要求。

过滤系统

      - 清洗机应在舱体内和循环水管道上分别配置过滤装置，避免污物、异物堵塞管路和喷嘴。并且过滤装置应满足便捷拆卸、安装和清洁功能。

控制系统

控制系统要求

- 设备程序各阶段的参数，可通过控制系统预先设定；

- 在程序运行的过程中，不能调整预先设定的程序参数；

- 在程序运行的过程中，如遇断电等导致设备中断，重新上电后程序应能记录当前运行阶段及参数，并经操作人员确认后可继续运行；

- 设备控制系统宜具备远程监控接口，允许用户远程查看设备运行情况。

显示

- 显示装置应显示以下可视信息：

- 设备舱内和水箱的温度、液位，门的状态；

- 设备程序运行进度、运行计时；

- 设备报警信息。

温度控制

- 程序运行过程中，在无消毒要求的维持时间内，清洗机舱内温度应介于对应阶段设定温度的±5℃之间；

- 程序运行过程中，有消毒要求的维持时间内，清洗机舱内温度应介于对应阶段设定温度的0～＋5℃之间。

报警

报警要求

清洗机应提供必要的报警装置，并能通过文字或声音或代码等形式展示报警信息。

密封门报警

- 清洗机未关闭密封门时启动程序，设备应报警且无法启动程序；

- 清洗机一侧的门处于打开状态，试图打开另一侧的门时，设备应报警且另一侧门无法打开；

- 清洗机处于程序运行状态，密封门意外打开时，设备应报警并中止运行程序。

清洗剂报警

当清洗剂储液量低于规定的要求时，设备应报警。

温度、水量报警

- 设备升温过程中，升温速度低于制造商规定的值，设备应报警；

- 设备进水过程中，进水速度低于制造商规定的值，设备应报警。

通风系统

      - 清洗机应配备通风系统，能够将舱内湿热空气排出。

电气安全

清洗机电气安全应符合GB/T 42125.1的要求。

试验方法

试验环境

若无其他特殊规定，在4.1规定的工作条件下进行试验。

外观与材料试验

检查制造商提供的材料及技术资料，并实际检查设备。

目视检查。

清洁和消毒试验

查看设备程序编辑或设置界面是否具备相应选项。

编辑程序，检查清洗机清洗阶段的参数设置；实际运行程序，检查设备运行时清洗阶段的状态指示和回收情况。

编辑程序，检查清洗机漂洗阶段的参数设置；实际运行程序，检查设备运行时漂洗阶段的状态指示和回收情况。

编辑程序，检查清洗机冲洗阶段的参数设置；实际运行程序，检查设备运行时冲洗阶段的状态指示。

采用附录B所给出的方法示例进行试验。

使用温度验证仪或类似设备，记录清洗物品在消毒阶段的温度曲线，并根据附录A公式计算A0值。

清洗剂及其加注系统

实际查看清洗机是否具备酸、碱两种独立控制的清洗剂加注装置。

查看清洗机的参数设置界面是否可以调节清洗剂使用剂量，且参数设置时是否具备密码保护。

密封门及控制试验

清洗机一侧的门处于打开状态，查看是否可以打开另一侧的门。

清洗机一侧的门处于打开状态，查看是否可以启动程序。

水喷淋系统试验

实际操作验证安装喷头的管道是否可拆卸，查看内外表面是否易于清洁。

通过核黄素清洗试验确定喷淋水是否完全覆盖清洗物品，具体测试方法见附录C。

过滤系统试验

      - 实际查看清洗机舱内及管路是否安装过滤装置。

控制系统试验

控制系统要求试验

- 实际操作控制面板，查看是否可以设定程序参数；

- 程序运行过程中，实际操作控制面板，查看是否可以更改运行程序参数。

显示试验

- 查看控制面板是否可以显示舱内和水箱的温度、液位，以及门的状态；

- 程序运行中，查看控制面板是否显示运行进度、运行计时；

- 按照5.9试验方法查看控制面板是否显示报警信息。

温度控制试验

- 实际运行设备，使用温度验证仪或类似设备，检查无消毒要求的维持时间内清洗机舱内温度是否介于设定温度的±5℃范围内；

- 实际运行设备，使用温度验证仪或类似设备，检查有消毒要求的维持时间内清洗机舱内温度是否介于设定温度的0～＋5℃范围内。

报警试验

报警要求试验

通过5.10.1～5.10.4试验，查看设备是否能通过文字展示报警信息。

密封门报警试验

- 打开清洗机密封门，启动程序，检查设备是否报警以及程序是否启动；

- 清洗机一侧的门处于打开状态，打开另一侧的门，查看设备是否报警以及门是否能被打开；

- 实际运行设备程序，拔出清洗机密封门位置开关接线，模拟密封门打开，查看设备是否报警，程序是否停止。

清洗剂报警试验

依次将清洗剂浮子开关从清洗剂桶中取出，模拟桶中已无清洗剂，查看设备是否报警。

温度、水量报警试验

- 实际运行程序，设置清洗温度在50℃以上，且不进行任何循环水预热，在设备升温进程中，中断加热器热源（蒸汽源或电源），模拟设备升温慢，查看设备是否报警；

- 实际操作设备，使设备处于进水进程中，关闭设备水源，模拟设备进水慢，查看设备是否报警。

通风系统试验

按照制造商要求连接排气管道，设置冲洗阶段温度≥80℃，冲洗水量≥50L或冲洗时间≥15秒，实际运行程序，目视检查设备舱内湿热蒸汽是否被排出。

电气安全试验

按照GB/T 42125.1规定的方法进行实验。

标志与使用说明书

标志

清洗机应具备醒目明显的标志，包括警示标志、禁止标志、操作标志和安全提示标志。

铭牌

清洗机的铭牌应清晰、耐用，固定在机器的明显部位，除国家相关法规要求外，还应有如下内容：

- 设备型号；

- 设备名称；

- 设备柜号；

- 电源电压、频率、额定功率；

- 生产日期；

- 净重。

包装、运输、贮存

包装

包装箱应符合防潮、防雨要求，保证产品不发生自然损坏。

清洗机在包装箱内应固定牢靠，防止运输时发生松动和擦伤，具体要求遵照订货合同的相关规定。

包装箱内应至少有下列随机文件：

- 产品检验合格证；

- 产品使用说明书；

- 装箱清单。

运输

运输要求按订货合同规定。

贮存

清洗机应贮存在温度为-20℃～55℃,相对湿度为≤85%,无腐蚀气体和通风良好的室内或有遮蔽的场所。

（资料性）

A0概念——湿热消毒的等效致死性

概述

湿热消毒过程中，在特定温度下维持规定的时间，可对标准数量的微生物产生预期的致死效果。实际操作中，为了便于使用并比较消毒水平，定义“A”为在80℃条件下产生给定消毒水平的等效时间（以秒计时）。

A值的数学表达式

A=10T−80Z×∆t	(A.1)

式中：

Z——指微生物杀灭时间减少到1/10所需要升高的温度；

T——清洗物品温度，单位为摄氏度(℃)；

△t——选定的时间间隔，单位为秒(s)。

由上式可知，“A”实际上是一个等效时间的数字。即在相应的清洗物品温度条件下，针对特定Z值的微生物的消杀水平，等同于在80℃条件下，针对该特定Z值的微生物，持续“A”秒的消杀水平。

实际操作中，为了进一步方便使用，定义“A0”为当Z为10℃时的A值：

A0=10T−8010×∆t	(A.2)

式中：

T——清洗物品温度，单位为摄氏度(℃)。

例如：清洗物品温度在80℃时，维持时间△t=600秒，由上式得A0=600；当清洗物品温度提高到90℃，同样达到A0=600的消杀水平，由上式得△t=60秒。

注1：Z值是微生物本身的特性，不同的微生物具有不同的Z值，但在YY/T 0734.1-2018标准中，A0值的定义是基于Z值为10℃，无论实际微生物的Z值如何，这样不同消毒过程可以用相同的基准进行比较。

注2：在计算A0值时，积分的下限温度设为65℃。因为当温度低于65 ℃时，嗜热菌的Z值可能会发生明显的变化。

消毒水平

采用A0方法，需要先确定物品需要处理的程度，而处理的程度取决于存在的污染微生物数量和类型，以及已消毒物品的预期用途或后续处理情况。YY/T 0734.1-2018以及WS310.2-2016标准中定义了不同预期用途的物品适用的A0值最低要求，用户可根据特殊的操作环境对要求进行修改：

A0值=3000时的特定温度对应的维持时间

| 维持时间 | 温度/℃ | A0值 |
| --- | --- | --- |
| min |  |  |
| 50 | 80 | 3000 |
| 25 | 83 | 3000 |
| 5 | 90 | 3000 |

- （规范性）
清洁效果试验方法示例

概述

采用MNE试验污染物来评价清洗机对清洗物品的清洁效果。

材料

试验所需的材料如下：苯胺黑(1%的悬浮水溶液);麦面粉；鸡蛋。

试验污染物的制备

苯胺黑悬液

将6g的苯胺黑粉末放入600mL的常温自来水中，加热到80℃,不停地搅动溶液使其溶解。

麦面粉悬液

将115g的小麦面粉放入800mL的冷自来水中，加热并不停地搅动，直至将其煮沸并沸腾3min。

试验污染物基质（MN混合物）制备与存储

将600mL的苯胺黑悬浮溶液(A.3.1)与800mL的小麦面粉悬浮溶液(A.3.2)混匀，制成试验污染物基质。试验污染物基质可配置即用，或在0-8℃环境中保存三天内使用。

MNE试验污染物制备

将前款试验污染物基质（MN混合物）700g(A.3.3)加热到大约35℃,加入3个中等大小的生鸡蛋，将其蛋黄蛋清与基质完全混匀，成为MNE混合物。

试验器材

使用日常使用的清洗物品（如小鼠IVC笼盒），并准备足够的数量以备清洗机的满载测试。

试验器材接种污染物

若污染物经过存储，则先将污染物放置于室温下稳定。按照每个笼盒15mL～20mL的剂量将试验污染物放入每个笼盒。摇晃并转动笼盒，保证试验污染物均匀分布在笼盒的内表面。

将污染物在室内温度和湿度下放置5min～10min。

测试方法

将受污的试验笼盒放入清洗机，放置满载后启动清洗机，按制造商的说明书运行“IVC笼盒”清洗程序。

结果判定

检查残留污染物

当清洗机清洁结束后，目视检查笼盒。

判定依据

当清洁后无可见残余试验污染物则认为清洁效果符合要求。

（资料性）
清洁覆盖率试验方法示例

概述

采用核黄素来评价清洗机对清洗物品的清洁覆盖率。

材料

试验所需的材料如下：核黄素粉剂；365nm紫外灯；喷壶。

核黄素水溶液的制备

将0.2g的核黄素粉剂放入1000mL的常温纯化水中，水温处于25℃～40℃之间，搅动溶液30分钟使之完全溶解，无明显颗粒或悬浮物。

- 核黄素遇紫外线容易降解，操作过程中建议使用棕色玻璃器皿并注意避光。

将完全溶解的核黄素溶液放入喷壶中备用。（立即使用或2℃～8℃冷藏储存不超过7天）

待清洁物品处理

首先将核黄素溶液放置于室温下稳定。使用喷壶将核黄素溶液均匀喷洒至待清洗物品上，保证核黄素溶液均匀分布在物品的内外表面。

喷洒完成后自然晾干，晾干过程中注意避光。

晾干后使用紫外灯照射预检，应具有明显黄绿色荧光。

清洁测试

将处理完成的待清洗物品放入清洗机，按制造商的要求运行清洗程序。

结果判定

当清洗机清洁结束后，使用365nm紫外灯照射物品所有表面。无黄绿色荧光则认为清洁覆盖率符合要求。